REAGEN™辣椒素（Capsaicin）酶联免疫

试剂盒使用说明书

RNF91015

本试剂仅供研究使用	目的：本试剂盒用于测定相关液体样本中辣椒 素（Capsaicin）的含量。

一、实验原理： 本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中辣椒素（Capsaicin）水平。用纯化的辣椒素

（Capsaicin）捕获抗体包被微孔板，制成固相抗体，往包被的微孔中依次加入辣椒素

（Capsaicin），再与 HRP 标记的检测抗体结合，形成抗体-抗原-酶标抗体复合物，经过彻 底洗涤后加底物 TMB 显色。TMB 在 HRP 酶的催化下转化成蓝色，并在酸的作用下转化成最终 的黄色。颜色的深浅和样品中的辣椒素（Capsaicin）呈正相关。用酶标仪在 450nm 波长下 测定吸光度（OD 值），通过标准曲线计算样品中辣椒素（Capsaicin）含量。

二、试剂盒成：

| 试剂盒组成 | 48 孔配置 | 96 孔配置 | 保存 |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明书 | 1 份 | 1 份 |  |
| 封板膜 | 2 片 | 2 片 |  |
| 密封袋 | 1 个 | 1 个 |  |
| 酶标包被板 | 1×48 | 1×96 | 2-8℃保存 |
| 标准品 | 0.3ml×6 管 | 0.3ml×6 管 | 2-8℃保存 |
| 酶标试剂 | 5 ml×1 瓶 | 10 ml×1 瓶 | 2-8℃保存 |
| 样品稀释液 | 3 ml×1 瓶 | 6 ml×1 瓶 | 2-8℃保存 |
| 显色剂 A 液 | 3 ml×1 瓶 | 6 ml×1 瓶 | 2-8℃保存 |
| 显色剂 B 液 | 3 ml×1 瓶 | 6 ml×1 瓶 | 2-8℃保存 |
| 终止液 | 3 ml×1 瓶 | 6 ml×1 瓶 | 2-8℃保存 |
| 20×浓缩洗涤液 | 15ml×1 瓶 | 25ml×1 瓶 | 2-8℃保存 |

注：标准品浓度依次为：2、1、0.5、0.25、0.125、0 ppm.

三、样本处理及要求：

1. 血清：室温血液自然凝固 10-20 分钟，离心 20 分钟左右（2000-3000 转/分）。仔细收 集上清，保存过程中如出现沉淀，应再次离心。

2. 血浆：应根据标本的要求选择 EDTA 或柠檬酸钠作为抗凝剂，混合 10-20 分钟后，离心

20 分钟左右（2000-3000 转/分）。仔细收集上清，保存过程中如有沉淀形成，应该再 次离心。

3. 尿液：用无菌管收集，离心 20 分钟左右（2000-3000 转/分）。仔细收集上清，保存过 程中如有沉淀形成，应再次离心。胸腹水、脑脊液参照实行。

4. 细胞培养上清：检测分泌性的成份时，用无菌管收集。离心 20 分钟左右（2000-3000 转

/分）。仔细收集上清。检测细胞内的成份时，用 PBS（PH7.2-7.4）稀释细胞悬液，细 胞浓度达到 100 万/ml 左右。通过反复冻融，以使细胞破坏并放出细胞内成份。离心 20 分钟左右（2000-3000 转/分）。仔细收集上清。保存过程中如有沉淀形成，应再次离心。

5. 组织标本：切割标本后，称取重量。加入一定量的 PBS，PH7.4。用液氮迅速冷冻保存备 用。标本融化后仍然保持 2-8℃的温度。加入一定量的 PBS（PH7.4），用手工或匀浆器 将标本匀浆充分。离心 20 分钟左右（2000-3000 转/分）。仔细收集上清。分装后一份 待检测，其余冷冻备用。

6. 标本采集后尽早进行提取，提取按相关文献进行，提取后应尽快进行实验。若不能马上 进行试验，可将标本放于-20℃保存，但应避免反复冻融.

7. 不能检测含 NaN3 的样品，因 NaN3 抑制辣根过氧化物酶的（HRP）活性。

四、操作步骤

1.	标准品的加样：设置标准品孔和样本孔，标准品孔各加不同浓度的标准品 50μL；。

2.	加样：分别设空白孔（空白对照孔不加样品及酶标试剂，其余各步操作相同）、待测样 品孔。在酶标包被板上待测样品孔中先加样品稀释液 40μl，然后再加待测样品 10μl

（样品最终稀释度为 5 倍）。加样将样品加于酶标板孔底部，尽量不触及孔壁，轻轻晃 动混匀。

3.	温育：用封板膜封板后置 37℃温育 30 分钟。

4.	配液：将 30（48T 的 20 倍）倍浓缩洗涤液用蒸馏水 30（48T 的 20 倍）倍稀释后备用。

5.	洗涤：小心揭掉封板膜，弃去液体，甩干，每孔加满洗涤液，静置 30 秒后弃去，如此 重复 5 次，拍干。

6.	加酶：每孔加入酶标试剂 50μl，空白孔除外。

7.	温育：操作同 3。

8.	洗涤：操作同 5。

9.	显色：每孔先加入显色剂 A50μl，再加入显色剂 B50μl，轻轻震荡混匀，37℃避光显 色 15 分钟.

10. 终止：每孔加终止液 50μl，终止反应（此时蓝色立转黄色）。

11. 测定：以空白空调零，450nm 波长依序测量各孔的吸光度（OD 值）。 测定应在加终止 液后 15 分钟以内进行。

五、注意事项：

1． 试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡 15-30 分钟后方可使用，酶标包被板开封后如未 用完，板条应装入密封袋中保存。

2． 浓洗涤液可能会有结晶析出，稀释时可在水浴中加温助溶，洗涤时不影响结果。

3． 各步加样均应使用加样器，并经常校对其准确性，以避免试验误差。一次加样时间最好 控制在 5 分钟内，如标本数量多，推荐使用排枪加样。

4． 请每次测定的同时做标准曲线，最好做复孔。如标本中待测物质含量过高（样本 OD 值 大于标准品孔第一孔的 OD 值），请先用样品稀释液稀释一定倍数（n 倍）后再测定，计 算时请最后乘以总稀释倍数（×n×5）。

5． 封板膜只限一次性使用，以避免交叉污染。

6． 底物请避光保存。

7． 严格按照说明书的操作进行，试验结果判定必须以酶标仪读数为准.

8． 所有样品，洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。

9． 本试剂不同批号组分不得混用。

六、计算：

以标准物的浓度为横坐标，OD 值为纵坐标， 在坐标纸上绘出标准曲线，根据样品的 OD 值由标准曲线查出相应的浓度；再乘以稀释 倍数；或用标准物的浓度与 OD 值计算出标 准曲线的直线回归方程式，将样品的 OD 值 代入方程式，计算出样品浓度，再乘以稀释 倍数，即为样品的实际浓度。

（此图仅供参考）

七、试剂盒性能：

1.样品线性回归与预期浓度相关系数 R 值为 0.95 以上。

2.批内变异系数与批间变异系数应分别小于 10%和 15% 。

检测范围：

0.0625 ppm - 2 ppm

灵敏度：

最低检测浓度小于 0.1 ppm

保存条件及有效期：

1.试剂盒保存： 2-8℃。

2．有效期： 6 个月