REAGEN™氟乐灵酶联免疫反应测试盒

RNP96017

1．概述

REAGEN™氟乐灵酶联免疫反应测试盒是利用竞争性的酶联反应原理，用于鱼、虾、肉类和水中氟乐灵残留的定量检测。该试剂盒有以下特点：

- 高回收率(75-115%)，快速(10-40分钟)，多种样品的低成本提取方法。

- 高灵敏度（0.25ppb）。

- 高重复性。

- 检测过程只需要不到2小时。

2．试剂盒原理

本方法基于竞争性酶联反应原理，含有氟乐灵的药物抗原已经包被于微孔板上，在分析时，样品中药物特异性地与一抗相结合。如果药品中有药物存在，它将阻止包被于微孔板上的药物与一抗结合。当与样品药物相结合的药物抗体被洗涤去除后，只剩下与微孔内药物相结合的抗体，与经酶标记的二抗相结合。反应后颜色深度与样品中氟乐灵的含量成反比。

3. 试剂盒组成

已包被抗原的酶标板(trifluralin-coated Plate)（可拆式）                12×8 孔

标准液(Standards)（1500ppb ）                                         1×1.0mL

10×样品提取液(10x trifluralin sample suapension solution)            1×10ml

氟乐灵一抗(trifluralin Antibody #1)                                   1×12ml

100×HRP酶标二抗(HRP-Conjugated Antibody #2)                         1×250µL

酶标二抗稀释液(Antibody #2 Diluent)                                   1×20mL

20×浓缩洗液(Wash Solution)                                           1×30mL

终止液(Stop Buffer)                                                   1×14mL

TMB底物(TMB Substrate)                                               1×10mL

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果超过1个月不使用试剂盒，请将一

抗和二抗放置-20℃或者冰冻保存。

4.检测限

| 样品 | 检测下限(ppb) |
| --- | --- |
| 鱼/肉 | 0.4 |
| 虾 | 0.3 |
| 水 | 0.4 |

5.交叉反应

| 分析物 | 交叉反应(%) |
| --- | --- |
| 氟乐灵Trifluralin | 100 |
| 草不绿Alachlor | <0.1 |
| 阿特拉津Atrazine | <0.1 |
| 除草定Bromacil | <0.1 |
| 丁草胺Butachlor | <0.1 |
| 异丙甲草胺Metolachlor | <0.1 |
| 扑灭通Prometon | <0.1 |
| 西玛津Simazine | <0.1 |
| α-氯丹Alpha-Chlordane | <0.1 |
| 异狄氏剂Endrin | <0.1 |
| γ-氯丹Gamma-Chlordane | <0.1 |
| 七氯Heptachlor | <0.1 |
| 环氧七氯异构体B | <0.1 |
| 六氯苯Hexachlorobenzene | <0.1 |
| 六氯环戊二烯 | <0.1 |
| 甲氧滴滴涕Methoxychlor | <0.1 |

6．未提供的设备或材料

- 酶标仪

- 恒温培养箱

- 匀质器

- 漩涡振荡器

- 移液器(10、20和100L，1mL各一支)

- 多道移液器（50-300L）

- 蒸干仪

- 硫酸镁

- 清洗混合物（Clean Up Mix）

7.注意事项

- 标样中含有氟乐灵，请小心处理。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂不要混用，抗体和微孔板具有批次特异性。确保二抗及二抗稀释液正确配制。

- 尽量保持室温20-25℃，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中保持稳定性。在室温下保存避免板的凝结。

- 8.样品的准备

- 确保样品的正确保存，一般来说，样品在2-4℃只能保存1-2天，如果要保存更长时间，就要保存在-20℃冷冻保存，在用之前需要将冷冻的样品在室温下或冰箱内解冻。

1×样品提取液

- 按1：9的比例配制10x样品提取液和双蒸馏水。

2.5×样品提取液

- 按1：3的比例配制10x样品提取液和双蒸馏水

- 1）鱼/肉

    - 将样品匀质

    - 称取2g匀浆样品加入15mL试管中。

    - 加入6 mL乙腈，1g无水硫酸镁，震荡15分钟或者最大速度涡流3分钟。

    - 室温下4000xg离心10分钟。

    - 移取1mL上清液到新的试管中，加入250mg氟乐灵纯化混合物。

    - 涡流1分钟，室温静置5分钟，室温下4000xg离心10分钟。

    - 取500µL上清液到另一玻璃试管，在30°C减压蒸馏30°C水浴中氮气吹干（避免过分干燥，回收率下降）。

    - 用200µL氟乐灵提取液溶解干燥好的样品；涡流2分钟。

    - 每孔取50 µL用于检测。

稀释倍数：1.6 （适用于1-5ppb）,如果要检测更高浓度的样品，我们可以通过增加第8步中的样品提取液量来增加稀释倍数。例如，加入400µL样品提取液，稀释倍数3.2（适用于2-8ppb）,加入500µL，稀释倍数4（适用于5-10ppb）,加入1.25ml,稀释倍数10（适用于10-30ppb）

- 2）虾

    - 将样品匀质

    - 称取2g匀浆样品加入15mL试管中。

    - 加入6 mL乙腈，1g无水硫酸镁，震荡15分钟或者最大速度涡流3分钟。

    - 室温下4000xg离心10分钟。

    - 移取1mL上清液到新的试管中，加入125mg氟乐灵纯化混合物。

    - 涡流1分钟，室温静置5分钟，室温下4000xg离心10分钟。

    - 取500µL上清液到另一试管，在30°C减压蒸馏或者30°C水浴中氮气吹干（避免过分干燥，回收率下降）。

    - 用150µL氟乐灵提取液溶解干燥好的样品；涡流2分钟。

    - 每孔取50 µL用于检测。

稀释倍数：1.2（适用于1-5ppb）,如果要检测更高浓度的样品，我们可以通过增加第8步中的样品提取液量来增加稀释倍数。例如，加入400µL样品提取液，稀释倍数3.2（适用于2-8ppb）,加入500µL，稀释倍数4（适用于5-10ppb）,加入1.25ml,稀释倍数10（适用于10-30ppb）

- 3）水

    - 取1.5ml的水放在包裹着铝箔的离心管里，用0.1M的盐酸或者0.1M氢氧化钠溶液来调节pH到6.5-7.5.

    - 室温4000g，离心5分钟；

    - 取0.5ml到一个包裹着铝箔的新离心管里，加入0.3ml2.5x样品提取液，混匀；

    - 每孔取50 µL用于检测。

稀释倍数：1.6（适用于1-5ppb）

9．检测步骤

- 试剂准备

- 注意：试剂在使用之前要在室温下解冻1-2小时，确定在使用前阅读过注意事项。准备适量的检测用试剂，所有的试剂摇匀后使用。准备足够所有小管所需的用量，不能将试剂倒回原来的瓶子中，处理试剂时建议用废弃的瓶子以降低污染的风险。

- 1x二抗的制备

- 1体积的100x二抗同99体积的二抗稀释液混合

- 1x洗液的制备

- 1体积的20x洗液同19体积的蒸馏水混合

- 标准品的制备

- 按照下表从高浓度到低浓度配置标准液，在4°C下保存3个月内可用。

| 工作标准液 | 原液体积 | 1x样品提取液体积 |
| --- | --- | --- |
| 150ppb | 1500ppb 100 µL | 900 µL |
| 15ppb | 150ppb 100 µL | 900 µL |
| 7.5ppb | 15ppb 500 µL | 500 µL |
| 3 ppb | 7.5ppb 500 µL | 750 µL |
| 1.5ppb | 3.0ppb 500 µL | 500 µL |
| 0.75ppb | 1.5ppb 500 µL | 500 µL |
| 0.25ppb | 0.75ppb 250 µL | 500 µL |
| 0 ppb | 0 µL | 500 µL |

- 检测

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 一抗 | 100 L | 2.4mL |
| 1x二抗 | 150 L | 3.6 mL |
| 工作洗液 | 2 mL | 48 mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |
| 底物 | 100 L | 2.4 mL |

- 加入50L的标准品于所设定的孔中；

- 加入50L的样品于所设定的孔中

- 在每孔中加入100L 一抗，轻敲微孔板边缘混匀1分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育30分钟；

- 洗板3次，每次应该加入250L 1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入150L的二抗，室温孵育30min；

- 洗板3次，每次应该加入250L 1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入100L的TMB底物；计时，混匀一分钟；

- 在室温（22.5±2.5）°C避光孵育15分钟，加入100L的终止液终止反应，

- 在450nm下读OD值 (读数前，用无绒布擦拭除去微孔底部的水分和指痕)

10．结果计算

（1）分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

（2）以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

（3）从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

以下曲线图是氟乐灵酶联免疫反应测试盒典型标准曲线: