REAGEN™安定酶联免疫反应测试盒说明书

(货号：RNH94016)

- 1．概述

REAGEN™M安定酶联免疫反应测试盒是用于饲料、肉类（牛肉、鸡肉和猪肉），牛奶，血清和尿液等中安定和其它相关的苯二氮卓类残留的定量检测。该试剂盒特点。

- 快速(10-30分钟)，适用于多种样品的低成本提取方法，高回收率(75%以上)。

- 高灵敏度为0.005ppb。

- 高重复性。

- 检测过程只需要不到2小时。

- 2．试剂盒原理

REAGEN™安定酶联免疫反应检测试剂盒基于竞争性酶联反应原理，含有安定的抗原已经包被于微孔板上。药物分析时，样品同特异性一抗共同被添加到板孔中。如果样品中含有药物，会竞争一抗，抑制抗体与板上包被的药物抗原结合。加入酶标记的二抗，形成包被抗原-抗体-酶标二抗复合物。加入底物后，产物的颜色强弱与样品中药物的浓度成反比。

- 3.试剂盒组成

已包被抗原的酶标板(Diazepam-coated Microtiter Plate)（可拆式）	12×8 孔

标准液(Diazepam Standards)（0、0.025、0.05、0.1、0.5、1.0 ppb）	6×1.0mL

回收用100ppb(Spiking)（可选）	1×1.0ml

安定一抗(Antibody #1)	1×12mL

100×HRP酶标二抗(HRP-Conjugated Antibody #2)	1×250µL

酶标二抗稀释液(Antibody #2 Diluent)	1×20mL

20×浓缩洗液(Wash Solution)	1×30mL

TMB底物(TMB Substrate)	1×12mL

终止液(Stop Buffer)	1×14mL

10×样品提取液(Sample Extraction Buffer)	1×25mL

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果超过1个月不使用试剂盒，

请将一抗和二抗放置-20℃或者冰冻保存。

- 4.检测限

| 检测物质 | 检测下限（ng/g） |
| --- | --- |
| 饲料 | 0.25 |
| 肌肉/肝脏/肾脏 | 0.25 |
| 牛奶 | 0.5 |
| 血清 | 0.5 |
| 尿液 | 0.25 |

- 5.交叉反应

| 交叉反应物质 | 交叉反应（%） |
| --- | --- |
| 安定(Diazepam) | 100 |
| 氟硝基安定(Flunitrazepam) | 100 |
| 氯羟安定(Lormetazepam) | 100 |
| 海尔神(Triazolam)三唑仑 | 25 |
| 甲基三唑安定(Alprazolam)阿普唑仑 | 15 |
| 去甲羟安定(Oxazepam)奥沙西泮 | 1 |
| 甲氨二氮卓(Chlordiazepoxide)利眠宁 | <1 |
| 氟胺安定(Flurazepam) | <1 |
| 溴基安定(Bromazepam) | <1 |
| 氯羟去甲安定(Lorazepam) | <1 |
| 氧异安定(Clobazam0)氯巴詹 | <1 |

- 6．未提供的设备或材料

- 酶标仪

- 恒温培养箱

- 匀质器

- 漩涡振荡器

- 移液器(10、20和100L，1mL各一支)

- 多道移液器（50-300L）

- 乙醇

- 7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有安定，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有盒与批次的特异性。确保二抗及二抗稀释液正确配制。

- 尽量保持室温20-25℃，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

- 8．试剂的准备

所有的试剂在使用之前应将其回温至室温，并在使用试剂前摇动几下，以保证合理的浓度。

（1）1×二抗工作液

按1：99的比例配制酶标二抗和二抗稀释液，配成二抗的工作液。

（2）1×工作洗液

按1：19的比例配制浓缩洗液和蒸馏水。

（3）1×样品提取液

按1：9的比例配制样品提取浓缩液和蒸馏水。

（4）35%乙醇/样品提取液（用于检测牛奶，血清和尿液样品）

混合6.5体积的1×样品提取液和3.5体积的100%乙醇。

- 9．样品的准备

- 1）饲料（稀释倍数：10.0）

- 取适当样品加入5倍70%乙醇（如1g样品＋5mL70%乙醇），匀浆器匀浆；

- 取1.5g匀浆样品，室温下4000g离心5分钟；

- 移取0.5mL上清液到另一试管，加入0.5mL1×样品提取液混合均匀；

- 每孔取50μL作检测。

- 2）肌肉/肝脏/肾脏（稀释倍数：10.0）

- 除去肌肉， 肝或肾脏样品的脂肪洗净切碎，取适当的匀浆器匀浆；

- 取1g匀浆样品，加入4mL70%乙醇；

- 最大转速漩涡振荡10分钟；

- 室温下4000g离心5分钟；

- 移取0.5mL上清液到另一试管，加入0.5mL1×样品提取液，混合均匀，每孔取50μL作检测。

- 3）牛奶（稀释倍数：20）

- 对于无脂牛奶，取35%乙醇/样品提取液作稀释（1：19）（如50μL牛奶+950μL提取复溶液）。每孔取50μL稀释样品作检测；

- 对于含脂牛奶，4000g离心5分钟，除去上层脂肪层，取35%乙醇/样品提取液作稀释（1：19）（如50μL牛奶+950μL提取液）。每孔取50μL稀释样品作检测。

- 4）血清（稀释倍数：20）

- 取0.5mL在4000g离心5分钟；

- 取上清液50 L，加入0.95mL35%乙醇/样品提取液，混合均匀；

- 每孔取50 L上述溶液进行检测。

- 5）尿样（稀释倍数：10）

- 取0.5mL尿液4000g离心5分钟；

- 取0.05mL上清液，加入0.45mL35%乙醇/样品提取液，每孔取50μL作检测。

- 10．酶联免疫反应测试步骤

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配制多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 一抗 | 100 L | 2.4mL |
| 二抗工作液 | 150 L | 3.6 mL |
| 工作洗液 | 2 mL | 48 mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |
| 底物 | 100 L | 2.4 mL |

- 加入50L的标准或样品于所设定的孔中；

- 在每孔中加入100L一抗，轻敲微孔板混匀1分钟；

- 室温30分钟（避免阳光直射或者工作台温度过低，孵育时适当覆盖微孔板）；

- 洗板3次，每次应该加入250L 1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 每孔加入150L1×二抗；

- 室温30分钟（避免阳光直射或者工作台温度过低，孵育时适当覆盖微孔板）；

- 洗板3次，每次应该加入250L1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入100L的TMB底物（底物本身透明，出现颜色改变不能使用。孵育时适当覆盖微孔板）；

- 在室温下培养15分钟，加入100L的终止液终止反应。

- 在450nm下读OD值(读数前，使用无绒布擦拭微孔底部，防止水分或者指模残留)。

- 11．结果计算

  - 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

  - 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

  - 从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

- 样品检测下限和定量下限计算方法如下：

样品检测下限 = (0.025ng/g)  (稀释倍数)

样品定量下限 = (0.05ng/g)  (稀释倍数)

例如，饲料样品的稀释倍数是10，所以饲料的检出限是0.25ng/g(ppb)(0.025ng/g x稀释倍数10)，定量检出限是0.5ppb(0.05ppb x稀释倍数10)。

备注：如结果呈阳性反应，应该用其他检验方法（如色谱/质谱方法等）进行确证。

以下曲线图是安定酶联免疫反应检测试剂盒典型标准曲线