河豚毒素（TTX）ELISA测试剂盒说明书

RNA97011

本测试盒用间接竞争免疫分析法定量测定河豚鱼中的河豚毒素（TTX）。该测试盒反应孔可拆卸，可测单份样品，也可测多份样品。定量分析时需有含450nm波长的微孔板酶标仪。

1 概要

河豚毒素（TTX）是一种强神经毒素，其性质稳定，加热、盐腌及高温烹煮均不能使其破坏。对人的最小致死量约为0.5mg/60公斤体重，毒性比氰化钠大1000倍。因误食或食用加工不当的河豚鱼而发生人畜中毒的事件每年都有发生。故准确检测河豚鱼中的河豚毒素对预防和控制河豚毒素中毒，具有重要意义。本检测方法具有灵敏、快速、简便、特异性好、取样量小、不破坏鱼体结构，并可同时检测大量样品等优点。

2 测定原理

本测试盒利用固相酶联免疫吸附原理，采用间接竞争ELISA法进行测定。用抗原包被微孔板，加入河豚毒素标准品或样品、抗河豚毒素酶标单克隆抗体进行免疫反应后，将未与包被抗原结合的抗体洗去；再加入酶标记的抗鼠IgG抗体孵育，加入显色液，经终止液终止后，用酶标仪在450nm处测定OD值。

3 提供的物品

微孔板

5个浓度的TTX标准溶液（各0.5mL）

标准1：0 ng/mL	……………………………………………………………直接使用

标准2：10.0ng/mL	………………………………………………………直接使用

标准3：20.0ng/mL	………………………………………………………直接使用

标准4：45.0ng/mL	………………………………………………………直接使用

标准5：90.0ng/mL	………………………………………………………直接使用

标准6：180.0ng/mL	………………………………………………………直接使用

抗体溶液(6mL)	……………………………………………………………直接使用

酶标物(11mL)	……………………………………………………………直接使用

显色液(11mL)	……………………………………………………………直接使用

终止液(6mL)	…………………………………………………………………直接使用

10x PBST浓缩液(30mL)	…………………………………………………稀释使用

4 盒中未提供，需自备物品

微孔板酶标仪（含450nm）、离心机、电炉、微量移液器、磁力搅拌器

量筒、漏斗、容量瓶、快速定性滤纸、分液漏斗、乙酸、氢氧化钠、去离子水或蒸馏水、PBS缓存液

5 操作者注意事项

标准溶液中含有TTX毒素，应特别小心。

终止液为0.5M硫酸，避免接触皮肤。

每次加样后立即将所有试剂放回2~8 ℃。

每步加样时间应控制在5min内。

孵育过程中应避光。

不要使用过期试剂盒。

不要交叉使用不同批号的试剂盒中的试剂。

6 储存条件

保存试剂盒于2~8℃。不要冷冻

显色液对光敏感，因此要避免直接暴露在光线下。

将不用的微孔板放进原铝箔袋中，置2~8℃保存。

7 试剂变质的标志

标准1的吸光度值小于0.5个单位（A450nm<0.5）时，表示试剂可能变质。

8 样品处理

新鲜鱼肉

----称取5g河豚鱼样品(肌肉、皮或内脏)，剪碎，组织匀浆器打碎，加入25mL 0.1%的乙酸，用烧杯在电炉上煮沸搅拌10min。此步骤应注意不要让液体沸出容器，应控制加热温度，并不断搅拌。

----待冷却至室温后，上清用快速 定性滤纸过滤于50ml的离心管中

----沉淀用20mL 0.1% 乙酸洗到烧杯中，再煮沸3min，

----待冷却至室温后，所有液体及煮沸的样品都加到离心管中，3000rpm离心10min。

----取上清，量体积，置分液漏斗中

----加入等体积乙醚脱脂，震荡1min，静置分层，放出水层，量体积后置至另一分液漏斗中，再加入等体积的乙醚，震荡1min，静置分层。

----将水层放入50mL量筒中，用1mol/L氢氧化钠调节pH至6.5-7.4，然后加入1x PBST至50ml，每孔取50微升用于检测，并4摄氏度保存备用。

鱼干

----称取5g鱼干样品，剪碎，组织匀浆器打碎，加入45mL 0.1%的乙酸，加热到80°C后超声波（80%功率）萃取20min。

----待冷却至室温后，所有液体及样品都加到离心管中，3000rpm离心10min。

----取0.9ml上清液，加入约20-40uL 1mol/L氢氧化钠调节pH至6.5-7.4，然后加入PBS定容到1ml。

----室温下3000rpm离心5分钟，取上清液进行检测。

9 酶免疫分析程序

----浓缩洗液为10倍浓缩液，使用时与去离子水或蒸馏水按体积比1:9稀释后使用。

----取所需数量的板条插入微孔架，记录样品及标准的位置。

----加入50uL标准品或处理好的样品到微孔，每个标准和样品必须使用新的吸头。

----加入50uL河豚毒素单克隆抗体溶液到每个微孔中（注意移液器管尖不要接触到孔中的液体，避免交叉污染），轻摇匀15秒，常温25℃左右孵育30min。

----甩掉孔中液体，用250uL洗液洗涤微孔板10s×4次，最后一次用吸水纸拍干以完全除去孔中液体。

----每孔加入酶标物100uL，轻摇匀15秒，常温25℃左右孵育30min。

----甩掉孔中液体，用250uL洗液洗涤微孔板10s×4次，最后一次用吸水纸拍干以完全除去孔中液体。

----每孔加入显色液100uL，常温25℃左右孵育10 min。

----每孔加入终止液50uL，轻摇匀5秒，立即用酶标仪在波长450nm处测定吸光度值（OD值）。

10 样品浓度计算

以标准溶液OD值与标准1的OD值的比值为纵坐标，所对应标准溶液浓度（ng/mL）的对数值为横坐标，制作标准曲线。根据样品OD值与标准1的OD的比值，可从曲线上得到对应点的横坐标，即为TTX浓度的对数值，求得反对数即为测定液中TTX浓度C（ng/mL），按下列公式计算出样品中TTX含量：

TTX含量（ug/kg）= C×K

式中：C：稀释后样品提取液中TTX含量（ng/mL）

K：样品稀释倍数（本提取方法为10）

11 主要技术指标及参数

11.1  最低检出浓度10.0 ng/mL。

11.2  加标回收率在70-120%，条内变异系数＜10%，条件变异系数＜15%。

附图（仅供参考）

浓度对数值（ng/mL）