REAGEN™玉米赤霉烯酮酶联免疫反应测试盒

说明书(货号：RNM98005)

1．概述

REAGEN™玉米赤霉烯酮ELISA检测试剂盒以竞争性酶联免疫反应为原理，定量检测谷类、饲料、干肉、干鱼、种子和牛奶中赤霉烯酮含量。玉米赤霉烯酮（ZEA）是由镰刀霉菌产生的一种毒素。在很多种谷类植物中都有玉米赤霉烯酮，例如：玉米、大麦、燕麦、小麦、水稻、高粱和植物油。它分离于合成代谢途径，作用类似于雌激素，可以导致动物繁育紊乱,ZON检测MRL值为500ppb.

REAGEN™玉米赤酶烯酮检测试剂盒可以为食品生产商、政府管理部门、质检部门提供可靠的玉米赤霉烯酮检测方法，满足消费者对食品安全的要求。该试剂盒有以下特点：

- 高回收率（＞80%）、快速提取（10-20分钟）

- 高的交叉反应率：玉米赤霉烯酮（138%），α-玉米赤霉烯醇（91%），α-玉米赤霉醇（70%）

- 高的灵敏度（0.1ng/g 或者ppb）

- 快速（一小时左右完成检测）

- 高重复性

2．试剂盒原理

该试剂盒基于竞争性酶联免疫原理，抗原包被在酶标板孔内，分析过程中，样品和一抗、酶标二抗加入微孔中，如果样品中有毒素抗原，就可竞争与抗体结合，阻止抗体与包被的抗原结合，酶标二抗可与一抗结合从而与酶标板上包被的抗原结合。经酶催化底物发生反应颜色变化，颜色的深浅与毒素的浓度成反比。

3. 试剂盒组成

试剂盒内含有一96孔板，可检测42个样品。剩余的酶标板重新放入铝箔袋中封口保存。试剂盒保存在2-8℃，保质期为12个月。

试剂盒包括：

96孔酶标板(Zearalenone Coated Plate)                                12×8孔

标准品(Standards)（0、0.1、0.25、0.5、1.5、4.5ng/ml）                6×0.8ml

回收用25ng/ml (Spiking)（可选）                                     1×0.8ml

一抗(Zearalenone Antibody #1)                                        1×8ml

1×酶标二抗(HRP-Conjugate Antibody #2)                               1×8ml

20×浓缩洗液(Wash Solution)                                          1×28ml

终止液(Stop Buffer)                                                  1×20ml

TMB底物(TMB Substate)                                                1×12ml

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，1个月内不用的试剂盒，请将标准品、一抗、1×二抗存于-20℃或置于冰箱冷藏

4.样品检测下限

| 样品 | 检测下限ng/g |
| --- | --- |
| 干肉、鱼 | 1.0 |
| 谷类、饲料、种子 | 20 |
| 牛奶 | 1.0 |
| 植物油 | 1.0 |

5.交叉反应数据

| 药物 | 交叉反应率（%） |
| --- | --- |
| 玉米赤霉烯酮(Zearalenone) | 100 |
| 玉米赤霉酮(Zearalanone) | 138 |
| α-玉米赤霉烯醇(α-Zearalenol) | 91 |
| β-玉米赤霉烯醇(β-Zearalenol) | 21 |
| α-玉米赤霉醇(α-Zearalanol) | 69 |
| β-玉米赤霉醇(β-Zearalanol) | 6 |

6．未提供的设备或材料

- 酶标仪（450nm）

- 恒温培养箱

- 组织匀浆器

- 涡旋振荡器

- 10、20、100、1000L移液管

- 多道移液器：50-300L

- 甲醇

7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品含有玉米赤霉烯酮，谨慎使用

- 切勿使用过期的试剂盒

- 不同批次的试剂切勿混合使用，确保试剂稀释正确

- 实验室温度保持室温（22.5±2.5）°C。避免在通风厨下操作，那样溶液很容易受冷、受热、蒸发；避免在阳光直射的地方操作，那样溶液容易受热蒸发，孵育过程中，如果操作台温度低，即可在酶标板下铺几层纸巾或其他绝缘材料

- 确保您使用的是蒸馏水或去离子水

- 用移液器加液时，将枪头深入到微孔底部，接触到微孔材料

- 孵育时间尽量准确，加标准品时要保证量一致，先加标准品后加样品

- 标准品滴加的浓度应由低到高，减少对标准曲线的影响

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

8．试剂的准备

所有的试剂在使用前1-2小时将其回到室温，混匀。

（1）1×工作洗液

按1：19的比例配制浓缩洗液和蒸馏水。举例：取10ml的20X浓缩洗液加入到190ml双蒸馏水中，配制成200ml的1X工作洗液，按需要，可同比例放大或缩小。

（2）70%甲醇

按70：30的比例配制无水甲醇和蒸馏水，举例：取70ml无水甲醇加入到30ml蒸馏水中，配制成100ml的70%甲醇，按需要，可同比例放大或缩小。

（3）35%甲醇

按35：65的比例配制无水甲醇和蒸馏水，举例：取35ml无水甲醇加入到65ml蒸馏水中，配制成100ml的35%甲醇，按需要，可同比例放大或缩小。

9．样品的准备

首先样品要保存适当。在2-4°C下样品只能放置1-2天，一般长时间保存就要在-20°C下冷藏，使用前使样品恢复到室温。

干肉类/鱼

- 样品磨碎混匀；

- 取5g匀质样品放入一干净的器皿中；

- 加入25ml 70%甲醇振荡20分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C 4000rpm离心10分钟；

- 取1ml上清液用1ml去离子水稀释；

- 每孔加50L稀释后的上清液。

稀释倍数：10

谷类/饲料/种子

1.研磨粉碎具有代表性的样品(根据现有的取样技术)。

2.秤取5g粉碎均匀的样品，并将它们放入一个合适的试管中。

3.加25ml 35%的甲醇，震荡摇匀5min。

4.离心10min，4000r/min。

5.取20L上清液，加入780L 35%的甲醇，混匀。

6.取50ul加入到酶标板的微孔中进行ELISA分析测试。

*注:稀释系数:200。如果需要增加样本容量,因此必须改变甲醇/水的体积,举例子,如果一个10g的样品来用,50ml35%甲醇可以使用；如用户根据需要和条件称样可加倍或者减半，后面提取用到的试剂相应的加倍或者减半，稀释倍数不变。特殊样品及高背景值样品稀释倍数可调至500倍。

牛奶

- 脱脂牛奶，用35%的甲醇以1：9将牛奶样品稀释（例如20L牛奶+180L 35%的甲醇），每孔取50l检测；

- 含脂牛奶，4000rpm离心5分钟，弃去上层脂肪，用35%的甲醇将样品以1：9稀释（例如：20L +180L 35%的甲醇）, 每孔取50l检测；

稀释倍数：10

蔬菜/豆类/花生/橄榄油

（1） 称取0.5g样品，加入2.5ml35%的甲醇；

（2） 涡流10分钟或高速涡流3分钟,静置5分钟或离心3分钟；

（3） 去掉上层脂肪液，取100μL下清液到一新管，加900μL 35%的甲醇，混匀1min；

（4） 取50ul加入到酶标板的微孔中进行ELISA分析测试

稀释倍数：50

10．检测步骤

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 溶液 | 用量 | 24个反应 |
| --- | --- | --- |
| 一抗 | 50L | 1.2ml |
| 二抗工作液 | 50L | 1.2ml |
| 工作洗液 | 1.0ml | 24ml |
| 终止液 | 100L | 2.4ml |
| TMB底物 | 100L | 2.4ml |

- 分别加入50L标准品或50L样品到所设定的孔中；

- 每孔加入50L 1×二抗后加入50L一抗，轻轻摇匀1分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C避光下孵育30分钟；

- 先倒掉微孔的液体，再加入1×洗液250L洗板3次，最后一次洗板后将酶标板倒置在洁净纸巾上拍干，除去剩余水分；

- 各孔加入100L TMB底物，轻轻震荡1分钟，室温（22.5±2.5）°C避光孵育10分钟；

- 加入100L终止液；

- 酶标仪450nm读板。

4．结果计算

- 以标准品的浓度和平均相对吸光值为横纵坐标做对数标准曲线

- 相对吸光值（%）=标准品（或样品）吸光值/零标准吸光值×100

- 根据样品的平均吸光值在标准曲线上确定对应的浓度

样品检测下限=0.1ppb×稀释倍数

样品定量下限=0.25ppb×稀释倍数

下图为玉米赤霉烯酮酶联免疫反应检测试剂盒的典型标准曲线