REAGEN™伏马毒素（烟曲霉毒素）酶联免疫反应

RNM98009

1．试剂盒描述

REAGEN™伏马毒素检测试剂盒是用竞争性酶联免疫的方法定量分析谷类、饲料、肉、鱼、种子、牛奶和植物油中伏马毒素。伏马毒素是由镰刀霉产生的，主要常见于玉米中。十种以上伏马毒素的化学形态已经被分离出来，其中伏马毒素B1是玉米污染的主源，对动物还有肾毒性、肝毒性，也是被认为毒性最强的一种。B2是B1的类似物，毒性大于B1，可以阻止神经鞘氨醇乙酰基转移酶的活性。

2．试剂盒原理

该试剂盒基于竞争性酶联免疫检测原理，毒素抗原包被在酶标板孔内，分析过程中，样品和一抗、酶标二抗加入微孔中，如果样品中有毒素抗原，就可竞争与抗体结合，阻止抗体与包被的抗原结合，酶标二抗可与一抗结合从而于酶标板上包被的抗原结合。经酶催化底物发生反应颜色变化，颜色的深浅与毒素的浓度成反比。

3. 试剂盒组成

已包被抗原的酶标板(Fumonisin Coated Plate)（可拆式）                   12×8 孔

标准液(Standards)（0，1，5，10，25，50 ppb）                          6×1.0mL

回收用100ng/ml(Spiking)(可选)                                         1×1.0ml

一抗(Fumonisin Antibody #1)                                            1×8ml

HRP酶标二抗(HRP-Conjugated Antibody #2)                         1×8ml

20×浓缩洗液(Wash Solution)                                           1×30mL

终止液(Stop Buffer)                                                   1×20mL

TMB底物(TMB Substrate)                                             1×10mL

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果超过1个月不使用试剂盒，请将标准品、一抗、二抗于-20°C保存。

4.检测下限

| 检测物质 | 检测下限（ng/g） |
| --- | --- |
| 肉/鱼/谷类/饲料/种子 | 100 |
| 牛奶 | 10 |
| 植物油 | 10 |

5.交叉反应：

| 交叉反应物质 | 交叉反应率（%） |
| --- | --- |
| 伏马毒素B1(Fumonisin B1) | 100 |
| 伏马毒素B2(Fumonisin B2) | 94 |
| 伏马毒素B3(Fumonisin B3) | 145 |
| T-2 | ＜0.1 |
| DON | ＜0.1 |

6．未提供的设备或材料

- 酶标仪(450nm)

- 恒温培养箱

- 移液器(10、20和100L，1mL各一支)

- 漩涡振荡器

- 匀浆器

- 多道移液器（50-300L）

- 甲醇

7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有伏马毒素，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有盒与批次的特异性。

- 尽量保持室温（22.5±2.5）°C，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

- 确保洗板正确，洗板充分。

8．试剂的准备

所有的试剂在使用之前应将其回温至室温，并在使用试剂前摇动几下，以保证合理的浓度。

（1）  1×工作洗液

按1：19的比例配制浓缩洗液和蒸馏水。举例：取10ml的20X浓缩洗液加入到190ml双蒸馏水中，配制成200ml的1X工作洗液，按需要，可同比例放大或缩小。

（2）  70%甲醇

按70：30的比例配制无水甲醇和蒸馏水，举例：取70ml无水甲醇加入到30ml蒸馏水中，配制成100ml的70%甲醇，按需要，可同比例放大或缩小。

（3）  35%甲醇

按35：65的比例配制无水甲醇和蒸馏水，举例：取35ml无水甲醇加入到65ml蒸馏水中，配制成100ml的35%甲醇，按需要，可同比例放大或缩小。

9．样品的准备

肉/鱼/谷物/饲料/种子

    - 取适量样品用匀浆器匀浆；

    - 称取5g样品；

    - 加入25ml 70%甲醇，涡旋振荡20分钟；

    - 室温（22.5±2.5）°C 4000rpm离心10分钟；

    - 取50ul上清液用0.95ml 35%甲醇稀释；

    - 每孔取50L用于检测。

稀释倍数：100（根据样品需要可按1:5的比例加入35%甲醇，若估计伏马毒素含量高，应用35%甲醇进行再稀释）

牛奶

- 脱脂牛奶：用35%甲醇做10倍稀释（20L牛奶+180L 35%甲醇），每孔取50L用于检测。

- 含脂牛奶：使用前需要室温（22.5±2.5）°C下以4000rpm离心5分钟除去上层脂肪层，再用35%甲醇做10倍稀释（20L牛奶+180L 35%甲醇），每孔取50L用于检测。

稀释倍数：10

蔬菜/豆类/花生/橄榄油

（1） 称取1.0g样品，加入5.0mL 35%的甲醇；

（2） 震荡10分钟或高速涡流3分钟,静置5分钟或4000g离心3分钟；

（3） 去掉上层脂肪液，取200μL下清液到一新管，加800μL 35%的甲醇，混匀1min；

（4） 取50ul加入到酶标板的微孔中进行ELISA分析测试

稀释倍数：25

10．酶联免疫反应测试步骤

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 酶标二抗 | 50 L | 1.2mL |
| 一抗 | 50L | 1.2ml |
| 工作洗液 | 1 mL | 24mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |
| 底物 | 100 L | 2.4 mL |

- 加入50L的标准品或样品于所设定的孔中；

- 每孔加入50L 酶标二抗然后再加入50L一抗，震荡混匀1分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育30分钟；

- 加入1×洗液300L洗板3次，最后一次洗板后将酶标板倒置用力甩干；

- 加入100L TMB底物，混匀1分钟，室温（22.5±2.5）°C孵育15-20分钟，加入100L终止液；

- 酶标仪450nm下读OD值。

11．结果计算

  - 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

  - 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

  - 从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

以下曲线图是伏马毒素酶联免疫反应检测试剂盒典型标准曲线