赭曲毒素A酶联免疫反应检测试剂盒使用说明书

RNM98008

1．概述

REAGEN™赭曲毒素A酶联免疫检测试剂盒是用竞争性酶联免疫的方法定量检测谷类、饲料、干肉、干鱼、种子、牛奶、血液、尿液和辣椒粉中的赭曲毒素A。该试剂盒有以下特点

- 高回收率（>80%），快速，成本低

- 高灵敏度（0.015ppb）

- 高重复性。

- 酶联检测过程只需要不到1小时。

2．试剂盒原理

该试剂盒基于竞争性酶联免疫检测原理，毒素抗原包被在酶标板孔内，分析过程中，样品和一抗加入微孔中，如果样品中有毒素抗原，就可竞争与抗体结合，阻止抗体与包被的抗原结合，酶标二抗可与板上的抗原抗体复合物结合，经酶催化底物发生反应颜色变化，颜色的深浅与毒素的浓度成反比。

3. 试剂盒组成

（1）试剂盒包括：

已包被抗原的酶标板(Ochratoxin A Coated Plate)（可拆式）                12×8 孔

标准液(Standards)（0，0.015，0.03，0.06，0.12，0.24 ppb）              6×1.0mL

回收用1000ng/ml (Spiking)(可选)                                         1×1.0mL

一抗(Ochratoxin A Antibody #1)                                         1×12mL

HRP酶标二抗(HRP-Conjugated Antibody #2)                              1×12mL

20×浓缩洗液(Wash Solution)                                            1×30mL

终止液(Stop Buffer)                                                    1×14mL

TMB底物(TMB Substrate)                                                 1×10mL

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果超过1个月不使用试剂盒，请将标准品、一抗、二抗于-22°C保存。

4.检测下限

| 检测物质 | 检测下限（ng/g） |
| --- | --- |
| 肉/鱼/谷类/饲料/种子 | 0.15 |
| 牛奶 | 0.15 |
| 胡椒/辣椒/咖哩/豆蔻 | 0.15 |
| 血和尿 | 0.075 |
| 酒类 | 0.018 |

5.交叉反应：

| 交叉反应物质 | 交叉反应率（%） |
| --- | --- |
| 赭曲毒素A(Ochratoxin A) | 100 |
| 赭曲毒素B(Ochratoxin B) | 9.3 |
| 赭曲毒素C(Ochratoxin C) | 46 |
| 赭曲毒素α (Ochratoxin α ) | < 0.2 |

6．未提供的设备或材料

- 酶标仪(450nm)

- 恒温培养箱

- 移液器(10、20和100L，1mL各一支)

- 漩涡振荡器

- 匀浆器

- 多道移液器（50-300L）

- 甲醇

- 10mM的PBS溶液： 0.24gKH2PO4+1.44gNa2HPO4+8gNaCl+0.2gKCl，用NaOH调整pH到7.4，定容到1000ml

- 玻璃纤维滤纸

- 氯化钠

- 碳酸氢钠

7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有赭曲毒素A，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有盒与批次的特异性。

- 尽量保持室温（22.5±2.5）°C，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

- 确保洗板正确，洗板充分。

8．试剂的准备

所有的试剂在使用之前应将其回温至室温，并在使用试剂前摇动几下，以保证合理的浓度。

（1）1×工作洗液

按1：19的比例配制浓缩洗液和蒸馏水。举例：取10ml的20X浓缩洗液加入到190ml双蒸馏水中，配制成200ml的1X工作洗液，按需要，可同比例放大或缩小。

（2）70%甲醇

按70：30的比例配制无水甲醇和蒸馏水，举例：取70ml无水甲醇加入到30ml蒸馏水中，配制成100ml的70%甲醇，按需要，可同比例放大或缩小。

（3）35%甲醇

按35：65的比例配制无水甲醇和蒸馏水，举例：取35ml无水甲醇加入到65ml蒸馏水中，配制成100ml的35%甲醇，按需要，可同比例放大或缩小。

- 提取液

- 称取15g氯化钠、2g碳酸氢钠溶于约95ml水中，加水定容至100ml，按需要，可同比例放大或缩小。

9．样品的准备

干肉/鱼/谷物/饲料/种子

    - 取适量样品用匀浆器匀浆；

    - 称取5g样品；

    - 加入25ml 70%甲醇，振荡20分钟；

    - 室温（22.5±2.5）°C 4000rmp离心10分钟；

    - 取1ml上清液用1ml去离子水稀释；

    - 每孔取50L用于检测。

稀释倍数：10（根据样品需要可按1:5的比例加入70%甲醇，若估计赭曲毒素A含量高，应用35%甲醇进行再稀释）

牛奶

- 脱脂牛奶：用35%甲醇做10倍稀释（20L牛奶+180L35%甲醇），每孔取50L用于检测

- 含脂牛奶：使用前需要以室温（22.5±2.5）°C 4000rpm离心5分钟除去上层脂肪层，再用35%甲醇做10倍稀释（20l牛奶+180l35%甲醇），每孔取50l用于检测。

稀释倍数：10

胡椒/辣椒/咖哩/豆蔻

    - 取适量样品用研磨混匀；

    - 称取0.5g样品；

    - 加入2.5 mL 0.1 M NaHCO3溶液，振荡20分钟；

    - 室温（22.5±2.5）°C 4000rmp离心10分钟；

    - 取0.5ml上清液，加350 µL 甲醇 (100%) 和150 µL 1X PBS；

    - 每孔取50L用于检测。

稀释倍数：10

血和尿

- 0.5ml样品，加0.5ml二氯甲烷，25 µL 1M NaHCO3溶液，

- 涡旋混匀，4000rmp离心5分钟

- 转移200ul水层到新管，加450 µL 1X PBS 和350 µL 甲醇

- 涡旋混匀，4000rmp离心5分钟

- 每孔取50L用于检测。

稀释倍数：5

酒类

- 取脱气的酒类样品（含二氧化碳的酒类样品，使用前先搅拌或超声脱气）或不含二氧化碳的 酒类样品2ml，加入0.5ml提取液。

- 混匀,经玻璃纤维滤纸过滤至滤液澄清。

- 收集滤液于干净的容器中，每孔取50L用于检测。

稀释倍数：1.25

- 酶联免疫反应测试步骤

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 一抗 | 100 L | 1.2mL |
| 酶标二抗 | 100 L | 1.2ml |
| 工作洗液 | 1 mL | 24mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |
| 底物 | 100 L | 2.4 mL |

- 加入50L的标准品或样品于所设定的孔中；

- 每孔加入100L一抗，震荡混匀1分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C下避光温育30分钟；

- 倒掉板孔内液体，加入1×洗液250L洗板3次，最后一次洗板后将酶标板倒置用力甩干；

- 每孔加入100L二抗，震荡混匀1分钟；室温（22.5±2.5）°C下避光温育30分钟

- 倒掉板孔内液体，加入1×洗液250L洗板3次，最后一次洗板后将酶标板倒置用力甩干；

- 加入100L TMB底物，混匀1分钟，室温（22.5±2.5）°C温育15-20分钟，加入100L终止液；

- 酶标仪450nm下读OD值。

11．结果计算

  - 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

  - 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

  - 从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

  - 样品检测下限和定量下限计算方法如下：

样品检测下限 = (0.015ng/g)×(稀释倍数)

样品定量下限 = (0.03ng/g)×(稀释倍数)

以下曲线图是赭曲毒素A酶联免疫反应检测试剂盒典型标准曲线