REAGEN™呋喃唑酮酶联免疫反应测试盒

说明书(货号：RND99011)

1．概述

REAGEN™呋喃唑酮酶联免疫反应测试盒是利用竞争性的酶联反应原理，用于饲料、鱼、虾、肉类组织（牛肉、鸡肉和猪肉）、鸡蛋、蜂蜜、牛奶、血清和尿液中呋喃唑酮残留的定量检测。该试剂盒具有以下特点：

- 快速(4小时)，高回收率(80-95%)，多种样品的低成本提取方法。

- 高灵敏度（0.05ng/g或者0.05ppb），低检测下限（0.1ng/g）。

- 检测过程只需要不到2小时。

- 高重复性。

2．试剂盒原理

REAGEN™呋喃西林酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联反应原理，含有AOZ的药物抗原已经包被于微孔板上。药物分析时，样品同特异性一抗共同被添加到板孔中。如果样品中含有药物，会竞争一抗，抑制抗体与板上包被的药物抗原结合。加入酶标记的二抗，形成包被抗原-抗体-酶标二抗复合物。加入底物后，产物的颜色强弱与样品中药物的浓度成反比。

3. 试剂盒组成

已包被抗原的酶标板(AOZ-coated Plate)（可拆式）	12×8 孔

标准液(Standards)（0，0.05，0.15，0.5，1.5，4.5）	6×0.8mL

回收用10ppb(Spiking)（可选）	1×0.8ml

AOZ一抗(AOZ Antibody #1)	1×15mL

100×HRP酶标二抗(HRP-Conjugated Antibody #2)	1×250µL

酶标二抗稀释液(Antibody #2 Diluent)	1×20mL

20×浓缩洗液(Wash Solution)	1×28mL

终止液(Stop Buffer)	1×20mL

TMB底物(TMB Substrate)	1×12mL

10×样品提取液(Sample Extraction Buffer)	1×25mL

50mM 2-硝基苯甲醛(2-Nitrobenzaldehyde)	1×2mL

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果超过3个月不使用试剂盒，请

将一抗和二抗放置-20℃或者冰冻保存。

- 4.检测限

| 样品 | 检测下限 |
| --- | --- |
| 虾/鱼/肉 | 0.1 |
| 鸡蛋/蛋粉 | 0.1 |
| 蜂蜜 | 0.1 |
| 血清 | 0.1 |
| 尿 | 0.1 |
| 饲料 | 0.1 |
| 牛奶 | 0.1 |

- 5.交叉反应

| 硝基呋喃类 |  |
| --- | --- |
| 呋喃唑酮AOZ | 100 |
| 呋喃咜酮AMOZ | <0.02 |
| 呋喃妥因AHD | < 0.01 |
| 呋喃西林SEM | < 0.01 |

6．未提供的设备或材料

- 酶标仪

- 恒温培养箱

- 移液器(10、20和100L，1mL各一支)

- 漩涡振荡器

- 匀质器

- 多道移液器（50-300L）

- 乙酸乙酯

- 0.1M K2HPO4

- 正己烷(或正庚烷)

- 2M NaOH

- 7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有盒与批次的特异性。确保二抗及二抗稀释液正确配制。

- 尽量保持室温20-25℃，避免在通风口操作防止温度过低，过热蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

8．试剂的准备

所有的试剂在使用之前应将其回温至室温，并在使用试剂前摇动几下，以保证合理的浓度。

（1）1×二抗工作液

按1：99的比例配制酶标二抗和二抗稀释液，配成二抗的工作液。

（2）1×工作洗液

按1：19的比例配制浓缩洗液和双蒸馏水。

（3）1×样品提取液

按1：9的比例配制样品提取浓缩液和双蒸馏水。

9．样品的准备

(样品在使用前请保存在2-4°C下)

1)饲料（用于检测添加到饲料中的鱼粉、虾粉或动物组织的AOZ）

- 取0.5g匀质样品，加入0.5mL1×样品提取液，3.5mL蒸馏水，0.5mL 1M HCl和20 µL 50 mM 2-硝基苯甲醛，剧烈振荡1分钟；

- 50°C恒温培养3小时，在培养期间，每30分钟振荡5秒； （说明书后的**标记方法可供选择）

- 加入5mL 0.1 M K2HPO4，0.4 mL 1 M NaOH，加入 6 mL 乙酸乙酯，最大转速振荡涡旋1分钟；

- 室温下4000g离心10分钟；

- 取3mL上清液(相当于0.25g的原始样品) 到另一试管（避免触及下层水相！如果移取液中含有水相，再次4000g离心5分钟，取上层有机相），在60-70 °C减压蒸馏或60-70°C氮气吹干；

- 用1 mL 正己烷(或者正庚烷)溶解干燥物；

- 加入1mL1×样品提取液，最大速度振荡涡旋2分钟；

- 室温下4000g离心10分钟；

- 每孔取50 µL下清液，进行样品测试。

稀释倍数：4.0

2) 鱼/虾/肉（牛肉/鸡肉/猪肉）

    - 使用适当匀浆器匀浆样品；

    - 称取1g匀浆样品加入0.5mL1×样品提取液，3.5mL蒸馏水，0.5mL 1M HCl和20µL50 mM 2-硝基苯甲醛，剧烈振荡30秒；

    - 50°C恒温培养3小时，在培养期间，每30分钟振荡5秒；（说明书后的**标记方法可供选择）

    - 加入5mL 0.1 M K2HPO4，0.4 mL 1 M NaOH，加入 6 mL 乙酸乙酯，振荡震荡30秒；

    - 室温下（20-25℃）4000g离心10分钟；

    - 取3mL乙酸乙酯上清液(相当于0.5g的原始样品)到另一试管（避免触及下层水相！如果移取液中含有水相，再次4000g离心5分钟，取上层有机相），如果出现乳化现象，上清液不足3mL，请85℃水浴3分钟。在60 -70°C水浴减压蒸馏干燥或60-70°C水浴氮气吹干；

    - 用1 mL 正己烷(或者正庚烷)溶解干燥物；（注：由于肝脏组织富含脂肪、色素等，为防止乳化现象发生，建议选用4mL正己烷溶解，涡旋震荡30秒后，再进行下一步操作）

    - 加入1mL1×样品提取液，剧烈振荡涡旋1分钟；

    - 室温下4000g离心10分钟；

    - 每孔取50 µL下清液，进行样品测试。

稀释倍数：2.0

3)鸡蛋/蛋粉

（1）称取1g均质的鸡蛋样品，加入0.5mL1×样品提取液，3.5mL蒸馏水，0.5mL 1M HCL和20µL 50 mM 2-硝基苯甲醛，剧烈振荡30秒；

（2）50°C恒温培养3小时，培养期间，每30分钟振荡5秒；（说明书后的**标记方法可供选择）

（3）加入5mL 0.1 M K2HPO4，0.4 mL 1 M NaOH，加入 6 mL 乙酸乙酯涡旋30秒；

（4）室温下4000g离心10分钟；

（5）取3mL上清液(相当于0.5g的原始样品) 到另一试管（避免触及下层水相！如果移取液中含有水相，再次4000g离心5分钟，取上层有机相），在60-70℃减压蒸馏或60-70℃氮气吹干；

（6）用1 mL 正己烷(或者正庚烷)溶解干燥物；

（7）加入1mL1×样品提取液，剧烈振荡涡旋2分钟；

（8）室温下4000g离心10分钟；

（9）每孔取50 µL下清液，进行样品测试。

稀释倍数：2.0

4) 蜂蜜

- 称取1g蜂蜜加入0.5mL1×样品提取液，3.5mL双蒸水，0.5mL 1M HCL和20µL 50 mM 2-      硝基苯甲醛，剧烈振荡1分钟；

- 50°C恒温培养3小时；（说明书后的**标记方法可供选择）

- 加入5mL 0.1 M K2HPO4，0.4 mL 1 M NaOH，加入 6 mL 乙酸乙酯，最大转速涡旋1分钟；

- 室温下4000g离心10分钟；

- 取3mL上清液(相当于0.5g的原始样品) 到另一试管（避免触及下层水相！如果移取液中含有水相，再次4000g离心5分钟，取上层有机相），在60 -70°C水浴减压蒸馏干燥或60-70°C水浴氮气吹干；

- 用1 mL 正己烷(或者正庚烷)溶解干燥物；

- 加入1mL1×样品提取液，剧烈振荡涡旋2分钟；

- 室温下4000g离心10分钟；

- 每孔取50 µL下清液，进行样品测试。

稀释倍数：2.0

5)牛奶

（1）有脂肪的奶粉，取3ml牛奶，4000g离心5分钟，去除上清液。(脱脂奶粉省略这一步)

（2）取1ml牛奶样品，加入0.5mL1×样品提取液，3.5mL双蒸水，0.5mL 1M HCL和20µL50 mM 2-硝基苯甲醛，剧烈振荡1分钟；

（3）50°C恒温培养3小时；（说明书后的**标记方法可供选择）

（4）加入5mL 0.1 M K2HPO4，0.4 mL 1 M NaOH，加入 6 mL 乙酸乙酯，最大转速振荡涡旋1分钟；

（5）室温下4000g离心10分钟；

（6）取3mL上清液(相当于0.5g的原始样品) 到另一试管（避免触及下层水相！如果移取液中含有水相，再次4000g离心5分钟，取上层有机相），或60-70°C水浴氮气吹干；

（7）用1 mL 正己烷(或者正庚烷)溶解干燥物；

（8）加入1mL1×样品提取液，剧烈振荡涡旋2分钟；

（9）室温下4000g离心10分钟；

（10）每孔取50 µL下清液，进行样品测试。

稀释倍数：2.0

6)血清

（1）称取1g血清样品加入，0.5mL1×样品提取液，3.5mL蒸馏水，0.5mL 1M HCL和20µL 50 mM 2-硝基苯甲醛，剧烈振荡1分钟；

（2）50°C恒温培养3小时，培养期间，每30分钟振荡5秒；（说明书后的**标记方法可供选择）

（3）加入5mL 0.1 M K2HPO4，0.4 mL1 M NaOH，加入 6 mL 乙酸乙酯涡旋1分钟；

（4）室温下4000g离心10分钟；

（5）取3mL上清液(相当于0.5g的原始样品) 到另一试管（避免触及下层水相！如果移取液中含有水相，再次4000g离心5分钟，取上层有机相），在60-70℃减压蒸馏或60-70℃氮气吹干；

（6）用1 mL 正己烷(或者正庚烷)溶解干燥物；

（7）加入1mL1×样品提取液，剧烈振荡涡旋2分钟；

（8）室温下4000g离心10分钟；

（9）每孔取50 µL下清液，进行样品测试。

稀释倍数：2.0

7)尿样

- 取3mL尿液在4000g离心5分钟；

- 取1mL上清液，加入0.5mL1×样品提取液，3.5mL蒸馏水，0.5 mL1 M HCl和20µL 50 mM

2-硝基苯甲醛，剧烈振荡涡旋1分钟；

- 50°C恒温培养3小时；每隔30分钟振荡5秒；（说明书后的**标记方法可供选择）

- 加5 mL 0.1 M K2HPO4， 0.4 mL1 M NaOH，加入 6 mL 乙酸乙酯，最大转速涡旋1分钟；

- 室温下4000g离心10分钟；

- 取3mL上清液(相当于0.5g的原始样品) 到另一试管（避免触及下层水相！如果移取液中含有水相，再次4000g离心5分钟，取上层有机相），在60-70°C水浴减压蒸馏干燥

或60-70°C水浴氮气吹干；

- 用1 mL 正己烷(或者正庚烷)溶解干燥物；

- 加入1mL1×样品提取液，振荡2分钟；

- 室温下4000g离心10分钟；

- 每孔取50 µL下清液，进行样品测试 。

稀释倍数：2.0

**  孵育时可以选择下列方法(可以与提取方法任选一种)。

（1）称取适量均质样品，加4mL蒸馏水，0.5mL 1M HCL和20µL 50 mM 2-硝基苯甲醛，剧烈振荡30秒

（2）37°C恒温培养16小时。

10．酶联免疫反应测试步骤

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 一抗 | 100 L | 2.4mL |
| 二抗工作液 | 150 L | 3.6 mL |
| 工作洗液 | 2 mL | 48 mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |
| 底物 | 100 L | 2.4 mL |

- 加入50L的标准品或样品于所设定的孔中；

- 在每孔中加入100L一抗， 轻敲微孔板混匀60秒；

- 室温（20-25℃）孵育30分钟；

- 洗板3次，每次应该加入250L 1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 每孔加入150L1×二抗（避免阳光直射和工作台温度过低，孵育时适当覆盖微孔板）；室温（20-25℃）孵育30分钟；

- 洗板3次，每次应该加入250L1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入100L的TMB底物；在室温下培养12—15分钟，加入100L的终止液终止反应，稳定两分钟后，在450nm下读OD值(读数前，用无绒布擦拭除去微孔底部的水分和指模)。

11．结果计算

（1）分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

（2）以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

（3）从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

（4）样品检测下限和定量下限计算方法如下：

样品检测下限 = (0.05ng/g)  (稀释倍数)

样品定量下限 = (0.15ng/g)  (稀释倍数)

备注：如结果呈阳性反应，应该用其他检验方法（如色谱/质谱方法等）进行确证。

以下曲线图是呋喃唑酮酶联免疫反应测试盒典型标准曲线

0