REAGEN™双氟沙星酶联免疫反应测试盒

说明书(货号：RND99078)

1．概述

REAGEN™双氟沙星酶联免疫反应测试盒是利用竞争性的酶联反应原理，用于食肉类组织（牛肉、鸡肉和猪肉）、鱼虾、组织、饲料、鸡蛋、蜂蜜、血、尿中双氟沙星残留的定量检测。

该试剂盒具有以下特点：

- 快速，高回收率(75-105%)，多种样品的低成本提取方法。

- 高灵敏度（0.05ng/g或ppb），低检测下限（0.5ng/g或ppb）。

- 高重复性。

- 检测过程只需要不到50分钟。

2．试剂盒原理

REAGEN™双氟沙星酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联反应原理，双氟沙星的抗体已经包被于微孔板上，药物分析时，样品同酶标双氟沙星共同被添加到板孔中。如果样品中含有药物，会竞争一抗，抑制抗体与酶标抗原结合。加入底物后，产物的颜色强弱与样品中药物的浓度成反比。

3．试剂盒组成

| 内容物 | 规格 | 保存条件 |
| --- | --- | --- |
| 双氟沙星抗体包被板 | 96孔板（12×8 孔） | 2-8℃ |
| 双氟沙星标准品： 0ng/ml阴性质控 0.05ng/mL 0.2ng/mL 0.8ng/mL 3.2ng/mL 12.8ng/mL 回收用500ng/ml | 0.8mL 0.8mL 0.8mL 0.8mL 0.8mL 0.8mL 0.8mL | 2-8℃ |
| 酶标（Difloxacin-HRP) | 12mL |  |
| 10×样品提取液(10X Sample Extraction Buffer ) | 25mL |  |
| 20×浓缩洗液(Wash Solution) | 30mL |  |
| 终止液(Stop Buffer) | 15mL |  |
| TMB底物(TMB Substrate) | 12mL |  |
| 肉提取液I(Meat Extraction Buffer I)可选 | 5mL |  |
| 肉提取液II(Meat Extraction Buffer II)可选 | 5mL |  |

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果超过3个月不使用试剂盒，HRP酶标记物 放置-20℃或者冰冻保存。

- 检测限

| 检测物质 | 检测下限（ng/g） |
| --- | --- |
| 鸡蛋 | 1 |
| 蜂蜜 | 1 |
| 饲料 | 1 |
| 鱼、虾 | 1 |
| 肉、肝、肾 | 1 |
| 奶 | 0.5 |
| 血 | 0.5 |
| 尿 | 0.5 |

- 交叉反应

| 药物 | 交叉反应% |
| --- | --- |
| 双氟沙星Ofloxacin | 100 |
| 依诺沙星Enoxacin | 14 |
| 吡哌酸Pipemidic acid | 11 |
| 倍诺沙星Benofloxacin | 3 |
| 恶喹酸Oxolin acid | 4 |
| 萘啶酸Nalidixic acid | 2 |

- 6．未提供的设备或材料

- 酶标仪

- 恒温培养箱

- 匀质器

- 漩涡振荡器

- 移液器(10、20和100L，1mL各一支)

- 多道移液器（50-300L）

- 7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有双氟沙星，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有盒与批次的特异性。

- 尽量保持室温20-25℃，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

- 8．试剂的准备

所有的试剂在使用之前应将其回温至室温，并在使用试剂前摇动几下，以保证合理的浓度。

（1）1×样品提取液

按1：9的比例配样品提取浓缩液和双蒸馏水。举例：取1ml的10X样品提取液加入到

9ml双蒸馏水中，配制成10ml的1X样品提取液，按需要，可同比例放大或缩小。

（2）35%甲醇/样品提取液

混合6.5体积1×样品提取液和3.5体积100%甲醇。举例：取35ml100%甲醇加入到65ml 1X样品提取液中，配制成100ml的35%甲醇/样品提取液，按需要，可同比例放大或缩小。

- 9．样品的准备

- 备注：稀释倍数可以根据样品类型和所含双氟沙星的浓度进行同比例放大或缩小，以保证测得的结果在标准曲线范围内。

1）蛋

- 1g匀质样品中加入4ml 70%的甲醇；

- 涡旋2分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C下4000g离心5分钟；

- 移取0.5mL上清液，加入0.5mL1×样品提取液，混合均匀；

- 每孔取50µL用于检测

稀释倍数：10.0

2） 饲料

- 1g样品中加入5mL70%的甲醇（如1g样品+5mL70%甲醇），匀质；

- 取1.5g匀质样品，室温（22.5±2.5）°C下4000g离心5分钟；

- 移取0.5mL上清液，加入0.5mL1×样品提取液，混合均匀；

- 每孔取50µL用于检测

稀释倍数：10.0

3）鱼类/虾

- 去除样品中的脂肪，对样品进行匀质；

- 取1.0g匀质样品，加入4mL70%甲醇；

- 涡旋震荡10分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C下4000g离心5分钟；

- 移取0.5mL上清液，加入0.5mL1×样品提取液，混合均匀；

- 取 50µL用于检测。

稀释倍数：10.0  如果预期含量是10-50ppb，则可以在第5步之后再加一步：“取0.2mL样品，加入0.6mL 35%甲醇或/样品提取液，混匀。”稀释倍数是40。

4）蜂蜜

- 取0.1g蜂蜜样品，加入1.9mL 35%甲醇或/样品提取液，混匀；

- 取50μL用于检测。

稀释倍数：20.0   如果需要进一步稀释，可以用35%甲醇或/样品提取液稀释。

5）肌肉/肝脏/肾脏

- 去除样品中的脂肪，对样品进行匀质；

- 取1.0g匀质样品，加入4mL70%甲醇；

- 涡旋震荡10分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C下4000g离心5分钟；

- 移取0.5mL上清液，加入25μL肉类提取液Ⅱ和105mL35甲醇/样品提取液，涡旋30秒。

- 取 50µL用于检测。

稀释倍数：20.0

6） 牛奶

- 对于无脂牛奶，用35%甲醇/样品提取液进行5倍稀释即可（如200µL牛奶+800µL35%甲醇/样品提取液），每孔取50µL稀释样品进行检测；

- 对于含脂牛奶，4000g离心5分钟以去除上层脂肪层，再以35%甲醇/样品提取液进行5倍稀释即可（如200µL牛奶+800µL35%甲醇/样品提取液），每孔取50µL稀释样品进行检测。

稀释倍数：5.0

7） 血清

- 取0.5mL在4000g离心5分钟；

- 取0.2mL上清液，加入0.8mL35%甲醇/样品提取液。

- 每孔取50µL用于检测

稀释倍数：5.0   如果需要进一步稀释，可以用35%甲醇或/样品提取液稀释。

- 8） 尿样

（1）   取0.5mL在4000g离心5分钟；

（2）   取0.2mL上清液，加入0.8mL35%甲醇/样品提取液。

（3）   每孔取50µL用于检测

稀释倍数：5.0

- 10．检测步骤

所有试剂使用前回到室温，试验中用到的试剂现用现配，多余的试剂不能倒回原先的瓶子里，避免试剂的交叉污染。

1×工作洗液

按1：19的比例配制浓缩洗液和双蒸馏水。

检测

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 双氟沙星-HRP | 100 L | 2.4mL |
| 1×工作洗液 | 2 mL | 48 mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |
| 底物 | 100 L | 2.4 mL |

- 加入50L的标准液或样品于所设定的孔中；

- 在每孔中加入100L HRP，轻轻摇动微孔板混匀；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育30分钟；

- 洗板3次，每次加入250L 1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入100L的TMB底物（底物本身无色，出现颜色变化不能使用）；

- 加入底物后立即计时，轻敲试剂盒使混匀；

- 在室温（22.5±2.5）°C下避光培养20分钟，加入100L的终止液终止反应，在450nm下读OD值（读数前，若微孔底部有水分和指模要用无绒布擦拭干净）。

- 11．结果计算

  - 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

以相对吸光度值为纵坐标，浓度为横坐标，绘制标准曲线。

以下曲线图是双氟沙星酶联免疫反应测试盒典型标准曲线