Kernel™甲硝唑酶联免疫反应试剂盒说明书

(货号：RND99076)

1．概述

Kernel™ 甲硝唑酶联免疫反应测试盒是用于检测鸡蛋、鱼/虾、鸡肉/猪肉、蜂蜜等样品中甲硝唑的残留量。该试剂盒特点包括：

- 高回收率（>80%），快速（10-40分钟），多种样品低成本提取方法。

- 快速的ELISA检测方法（只需不到2小时）。

- 高重现性。

2．试剂盒原理

Kernel™ 甲硝唑酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联反应原理，含有甲硝唑的药物抗原已经包被于微孔板上，在分析时，样品中药物特异性地与抗体相结合。如果药品中有药物存在，它将阻止包被于微孔板上的药物与抗体结合。当与样品药物相结合的药物抗体被洗涤去除后，只剩下与微孔内药物相结合的抗体，与经酶标记物相结合。反应后颜色深度与样品中甲硝唑的含量成反比。

3.试剂盒组成部分和储存

| 内容物 | 规格 | 保存 |
| --- | --- | --- |
| 甲硝唑包被板 | 96孔板（12×8 孔） | 2-8℃ |
| 甲硝唑标准品： 0ng/ml阴性质控 0.1ng/mL 0.3ng/mL 0.9ng/mL 2.7ng/mL 8.1g/mL | 0.8mL 0.8mL 0.8mL 0.8mL 0.8mL 0.8mL | 2-8℃ |
| 100ng/ml | 0.8mL | 2-8℃ |
| 抗体 | 7 mL | 2-8℃ |
| HRP酶结合物 | 11 mL | 2-8℃ |
| 20×浓缩洗液(Wash Solution) | 50 mL | 2-8℃ |
| 终止液(Stop Buffer) | 7 mL | 2-8℃ |
| TMB底物(TMB Substrate) | 11 mL | 2-8℃ |
| 样品提取液 | 120 ml | 2-8℃ |

4.样品检测下限

| 检测物质 | 检测下限（ppb） |
| --- | --- |
| 鸡蛋 | 0.1 |
| 鱼/虾 | 0.1 |
| 鸡肉/猪肉 | 0.1 |
| 蜂蜜 | 0.1 |

5.交叉反应

| 分析物 | 交叉反应 (%) |
| --- | --- |
| 甲硝唑(Metronidazole) | 100 |
| 二甲硝咪唑(Dimetridazole) | 121 |
| 洛硝唑(Ronidazole) | 108 |
| 异丙硝唑(Ipronidazole) | 33 |

6．未提供的设备或材料

- 酶标仪(450nm)

- 匀质器

- 漩涡振荡器

- 微量加样器(10、20、100和1000L各一支) 多道枪：50-300L

- 甲醇、乙腈、正己烷

7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有甲硝唑，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有盒与批次的特异性。确保酶结合物及酶结合物稀释液正确配制。

- 尽量保持室温（22.5±2.5）°C，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

8．样品的制备

样品保存在2-4℃不超过1-2天，如果需要保存较长的时间，应该放置-20℃。样品使用前应恢复到室温。

鸡蛋、鱼/虾、鸡肉/猪肉

- 称取2g鸡蛋匀浆或切碎的肌肉至一个50ml离心管中。

- 加入8ml乙腈并立即涡旋振荡1min。

- 超声裂解5min。

- 4000rpm离心10min

- 把上清转入一个标有刻度的10ml离心管中，在40℃下用氮气流吹干。

- 加入1ml正己烷，并充分混匀。加入1ml甲醇/水（3/1）并涡旋振荡10sec。

- 40℃水浴5min。

- 2000rpm离心5mn。

- 小心除去离心管表面的少量乳浊液和正己烷，管中约保留1ml液体。

- 吹干，条件同上。

- 然后加入1ml样品稀释液，充分溶解。使用前在2-8℃放置至少1h。

- 吸取100ul用于检测。

稀释倍数：0.5

简要处理

- 准确称取1.0±0.05g捣碎的样品于50ml离心管中，加入8ml乙酸乙酯，再加入1ml的样品稀释液，涡旋振荡5min，4000r/min以上离心10min。

- 取6ml上清至另一离心管中，加入2ml 2M 氢氧化钠溶液。涡旋振荡5min，4000r/min以上离心10min。

- 移取2ml上层有机相至10ml干净的玻璃试管中，于50℃水浴中氮气流下吹干。

- 加入1ml正己烷，再加入1ml的样品缓冲液，涡旋振荡30s。2000r/min离心5min。

- 取下层水相100ul用于检测。

稀释倍数：4倍

备注：肝脏样品尽量去除脂肪，如在第4步离心后产生严重乳化现象，需要50度水浴3分钟再离心。

蜂蜜

- 称取2ml蜂蜜至一个50ml离心管中，再加入2ml蒸馏水完全溶解蜂蜜。

- 加入8ml乙腈并立即涡旋振荡1min。

- 超声裂解5min。

- 4000rpm离心10min

- 把上清转入一个标有刻度的10ml离心管中，在40℃下用氮气流吹干。

- 加入1ml正己烷，并充分混匀。加入1ml甲醇/水（3/1）并涡旋振荡10sec。

- 40℃水浴5min。

- 2000rpm离心5mn。

- 小心除去离心管表面的少量乳浊液和正己烷，管中约保留1ml液体。

- 吹干，条件同上。

- 加入2ml样品稀释液，充分溶解。使用前在2-8℃放置至少1h。

- 吸取100ul用于检测。

稀释倍数：0.5

9检测步骤

- 试剂准备

- 注意：试剂在使用之前要在室温下解冻1-2小时，确定在使用前阅读过注意事项。准备适量的检测用试剂，所有的试剂摇匀后使用。准备足够所有小管所需的用量，不能将试剂倒回原来的瓶子中，处理试剂时建议用废弃的瓶子以降低污染的风险。

- 1x洗液的制备

- 1体积的19x洗液同19体积的蒸馏水混合

- 检测：

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 抗体 | 50 L | 1.2 mL |
| 酶结合物 | 100 L | 2.4 mL |
| 工作洗液 | 2 mL | 48 mL |
| TMB底物 | 100 L | 2.4 mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |

- 加入100L的标准于所设定的孔中；

- 加入100L的样品于所设定的孔中；

- 在每孔中加入50L抗体，混匀；4°C避光孵育60分钟；

- 洗板3次，每次加入250L 1×洗液，最后一次尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 在每孔中加入100L酶结合物，混匀；25°C避光孵育30分钟；

- 洗板3次，每次加入250L 1×洗液，最后一次尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入100l的TMB底物，用手敲板边缘1分钟混合均匀；

- 在室温（22.5±2.5）°C避光培养10-15分钟， 加入50L的终止液终止反应。

- 在450nm下读OD值(读数前，用无绒布擦拭除去微孔底部的水分和指痕)。

10．结果计算

  - 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

  - 相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

  - 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

  - 从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。