REAGEN™阿苯达唑酶联免疫反应测试盒

说明书(货号：RND99074)

1．概述

REAGEN™阿苯达唑酶联免疫反应测试盒是利用竞争性的酶联反应原理，用于肉、饲料中阿苯达唑残留的定量检测。

该试剂盒具有以下特点：

- 快速，高回收率(75-105%)，多种样品的低成本提取方法。

- 高灵敏度（0.15ng/g或ppb）和低检测限（肉类1ppb）。

- 高重复性。

- 检测过程只需要不到2小时。

2．试剂盒原理

REAGEN™阿苯达唑酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联反应原理，阿苯达唑已经包被于微孔板上。药物分析时，样品同阿苯达唑一抗共同被添加到板孔中。如果样品中含有药物，会竞争一抗，抑制一抗与板上包被的药物结合。加入酶标记的二抗，形成包被药物-一抗-酶标二抗复合物。加入底物后，产物的颜色强弱与样品中药物的浓度成反比。

3．试剂盒组成

| 内容物 | 规格 | 保存条件 |
| --- | --- | --- |
| 阿苯达唑抗原包被板 | 96孔板（12×8 孔） | 2-8℃ |
| 阿苯达唑标准品： 0ng/ml阴性质控 0.15ng/mL 0.45ng/mL 1.5ng/mL 4.5ng/mL 13.5ng/mL 100ng/mL 高标 回收用 可选 | 1瓶 1瓶 1瓶 1瓶 1瓶 1瓶 1瓶 | 2-8℃ |
| 阿苯达唑一抗（Antibody #1） | 1.8 mL | 2-8℃ |
| 100×HRP酶标二抗(HRP-Conjugated Antibody #2) | 250μL |  |
| 阿苯达唑浓缩提取剂（Concentrate of ABD Extraction Buffer） | 30g |  |
| 酶标稀释液(Antibody #2 Diluent) | 20mL |  |
| 10×样品提取液F(10X Sample Extraction Buffer F) | 25mL |  |
| 20×浓缩洗液(Wash Solution) | 30mL |  |
| 终止液(Stop Buffer) | 15mL |  |
| TMB底物(TMB Substrate) | 12mL |  |
| 阿苯达唑清洗剂ABD Clean Up Reagent | 25 g |  |

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果超过1个月不使用试剂盒，请

将阿苯达唑标准品、一抗、100×HRP酶标记物 放置-20℃或者冰冻保存。

- 检测限

| 检测物质 | 检测下限（ng/g） |
| --- | --- |
| 肉 | 1 |
| 饲料 | 2 |

- 交叉反应

| 药物 | 交叉反应% |
| --- | --- |
| 阿苯达唑(Albendazole ) | 100 |
| 甲苯咪唑Mebendazole | 100 |
| 芬苯达唑Fenbendazole | 80 |
| 苯菌灵Benomyl | 75 |
| 4-羟基芬苯达唑4’-Hydroxyfenbendazole | 48 |
| 苯甲醛Benzaldehyde | <0.1 |
| 堪苯达唑Cambendazole | <0.1 |

6．未提供的设备或材料

- 酶标仪

- 移液器(10、20和100L，1mL各一支)

- 漩涡振荡器

- 多道移液器（50-300L）

- 7．注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有阿苯达唑，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，酶标记物和微孔板具有盒与批次的特异性。确保其正确使用。

- 尽量保持室温20-25℃，避免在通风口操作防止温度过低，过热蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

8．试剂的准备

所有的试剂在使用之前应将其回温至室温，并在使用试剂前摇动几下，以保证合理的浓度。

（1）1×样品提取液F

按1：9的比例取10×样品提取液F和蒸馏水混合。

（2）1×阿苯达唑ABD提取剂

把浓缩的阿苯达唑提取剂粉末倒进瓶子里，加入90ml蒸馏水，混匀2分钟，室温静置20分	钟（如果还有很小颗粒在液体里是正常的）。

9．样品的准备

(样品在使用前请保存在2-4°C下)

肉

    - 称1g样品到一个带盖管中，加入1ml1×阿苯达唑ABD提取剂和4ml乙腈，涡旋3秒，

    - 4000xg离心5分钟。

    - 去1.6ml乙腈上清液到新管，加入300mg阿苯达唑清洗剂，涡旋30秒，

    - 取1.2ml到新管（相当0.3g原样品），氮气吹干，

    - 加入0.3ml 1×样品提取液F溶解干燥的样品，涡旋一分钟

    - 每孔取50μl用于检测。

稀释倍数：1

饲料

    - 称1g样品到一个带盖管中，加入2ml 1×阿苯达唑ABD提取剂和4ml乙腈，涡旋3秒，

    - 4000xg离心5分钟。

    - 取1.6ml乙腈上清液到新管，加入300mg阿苯达唑清洗剂，涡旋30秒，

    - 取1ml到新管（相当0.25g原样品），氮气吹干，

    - 加入0.5ml 1×样品提取液F溶解干燥的样品，涡旋一分钟

    - 每孔取50μl用于检测。

稀释倍数：2

- 酶联免疫反应测试步骤

所有试剂使用前回到室温，试验中用到的试剂现用现配，多余的试剂不能倒回原先的瓶子里，避免试剂的交叉污染。

1×二抗工作液

按1：99的比例来配制二抗浓缩液和二抗稀释液，配成二抗的工作液

1×工作洗液

按1：19的比例配制浓缩洗液和双蒸馏水。

检测

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 一抗 | 50 L | 1.2 mL |
| 酶标物 | 150 L | 3.6 mL |
| 1X 洗液 | 2.0 mL | 48 mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |
| 底物 | 100 L | 2.4 mL |

- 加入50L的标准液或样品于所设定的孔中；

- 在每孔中加入50L一抗，轻轻敲击微孔板边缘1分钟；

- 室温（20-25℃）孵育30分钟；

- 洗板3次，每次应该加入250L 1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 每孔加入150L 1×二抗（避免阳光直射和工作台温度过低，孵育时适当覆盖微孔板）；室温（20-25℃）孵育30分钟；

- 洗板3次，每次应该加入250L，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入100L的TMB底物（底物本身是无色的，出现颜色变化不能使用。孵育时适当覆盖微孔板）；

- 加入底物后立即计时，轻敲试剂盒使混匀；

- 在室温下培养15分钟，加入100L的终止液终止反应，在450nm下读OD值(读数前用无绒布擦拭微孔底部水分和指模)。

11．结果计算

（1）分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

（2）以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

（3）从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。