REAGEN™喹乙醇代谢物酶联免疫反应检测试剂盒

RND99066

1．概述

REAGEN™喹乙醇代谢物检测试剂盒是用竞争性酶联免疫的方法定量分析肉的喹乙醇代谢物。该试剂盒有以下特点

- 高回收率（75-115%）

- 灵敏度：0.3ppb

- 高重复性。

- 快速（在不考虑样品数量的情况下只需不到1小时）

2．试剂盒原理

REAGEN™喹乙醇代谢物检测试剂盒基于竞争性酶联免疫检测原理，喹乙醇代谢物抗原被在酶标板孔内，分析过程中，样品、酶结合物和抗体入微孔中，如果样品中存在喹乙醇代谢物，就可竞争与喹乙醇代谢物抗体结合，阻止了抗体与包被的抗原结合，同时酶结合物与抗体结合。经酶催化底物发生反应颜色变化，颜色的深浅与喹乙醇代谢物的浓度成反比。

3. 试剂盒组成

已包被抗原酶标板(Coated Plate)（可拆式）                        12×8孔

标准液(Standards)（0，0.3，0.9，2.7，8.1，24.3ppb）             6× 1ml

回收工作液（spiking）100ppb                                     1× 1ml

酶标记物（HRP )                                                 1×7ml

抗体（antibody）                                                1×7 ml

2×样品提取液(Sample Extraction Buffer)                         1×50mL

20×浓缩洗液(Wash Solution)                                     1×50mL

终止液(Stop Buffer)                                             1×7mL

底物(Substrate )                                               1×12mL

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果超过1个月不使用试剂盒，

请将酶标二抗于-20°C保存。

4.检测下限

| 检测物质 | 检测下限（ng/g） |
| --- | --- |
| 肉/鱼/虾 | 0.6 |

5.交叉反应：

| 交叉反应物质 | 交叉反应率（%） |
| --- | --- |
| 喹乙醇代谢物 | 100 |

6．其他需要而本试剂盒未提的设备或材料

- 酶标仪(450nm)

- 恒温培养箱

- 匀浆器

- 漩涡振荡器

- 移液器(10、20和100L，1mL各一支)

- 多道移液器（50-300L）

- 乙酸乙酯

- 2M硫酸溶液

- 正己烷

7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有喹乙醇代谢物，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有盒与批次的特异性。

- 尽量保持室温（22.5±2.5）°C，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

- 确保洗板正确，洗板充分。

8．样品的准备

所有的试剂在使用之前应将其回温至室温，并在使用试剂前摇动几下，以保证合理的浓度。

（1）1×样品提取液

按1：1的比例来配制2×样品提取液和蒸馏水。举例：取1ml 2X样品提取液加入到1ml蒸馏水中，配制成2ml的1X样品提取液，按需要，可同比例放大或缩小。

肉/鱼/虾

    - 称取1g样品，加入8ml乙酸乙酯和1ml的水,震荡3分钟，再加入1mL 2M硫酸溶液，振荡30秒，4000r/min，室温离心5min；

    - 移取4ml上层液到新的试管中；50℃氮气吹干；

    - 加入1ml 正己烷振荡30秒，再加入1ml复溶液，涡流振荡30秒；

    - 室温下4000rpm离心5分钟，去掉上层液。

    - 每孔取50L用于检测。

稀释倍数：  2

9．酶联免疫反应测试步骤

- 试剂准备

- 注意：试剂在使用之前要在室温下解冻1-2小时，确定在使用前阅读过注意事项。准备适量的检

- 测用试剂，所有的试剂摇匀后使用。准备足够所有小管所需的用量，不能将试剂倒回原来的瓶子中，处理试剂时建议用废弃的瓶子以降低污染的风险。

- 1x洗液的制备

- 1体积的20x洗液同19体积的蒸馏水混合

- 检测：

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 抗体 | 50 L | 1.2mL |
| 酶标记物 | 50 L | 1.2mL |
| 1×工作洗液 | 1mL | 48mL |
| 终止液 | 50 L | 1.2 mL |
| 底物 | 100 L | 2.4 mL |

- 加入50L的标准品于所设定的孔中；

- 加入50L的样品于所设定的孔中；

- 每孔加入50L 的酶结合物，

- 再每孔加入50L喹乙醇代谢物抗体工作液，轻微振荡混匀1分钟；

- 恒温37°C下避光孵育30分钟；

- 每孔加入250L 1×工作洗液洗板3次，最后一次洗板后，将酶标板倒置用力甩干；

- 每孔加入100L 底物，混匀1分钟；

- 恒温37°C避光孵育15分钟后，每孔加入50L终止液；

- 450nm下读数(读数前，用无绒布擦拭除去微孔底部的水分和指痕)。

10．结果计算

  - 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

  - 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

  - 从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。