REAGEN™ 尼卡巴嗪酶联免疫反应测试盒说明书

RND99061

- 1．概述

REAGEN™尼卡巴嗪酶联免疫反应测试盒利用竞争性酶联免疫反应原理，对饲料中尼卡巴嗪的残留进行定量检测。该试剂盒有以下特点：

- 高回收率(75-95%以上)，快速(10-30分钟之内完成提取过程)提取。

- 检测过程只需要不到1.5小时。

- 高重复性。

- 2．试剂盒原理

REAGEN™尼卡巴嗪酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联反应原理，含有尼卡巴嗪的抗体已经包被于微孔板上。药物分析时，样品同酶标共同被添加到板孔中。如果样品中含有尼卡巴嗪，会竞争抗体，抑制酶标与板上包被的抗体结合。加入底物后，产物的颜色强弱与样品中尼卡巴嗪的浓度成反比。

- 3. 试剂盒组成

已包被抗体的酶标板(Nicarbazin Ab-coated Plate)（可拆式）	12×8 孔

标准液(Standards)（0，1，2，4，8，16ppb）	6×0.8mL

回收用16000ppb(Spiking)	1×2.0ml

尼卡巴嗪酶标物(Nicarbazin-HRP Conjugate)	1×6.0mL

10×样品稀释液(Sample Diluent)	1×15mL

20×浓缩洗液(Wash Solution)	1×28mL

终止液(Stop Buffer)	1×14mL

TMB底物(TMB Substrate)		 1×12mL

10XPBS......................................................1×25mL

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果超过3个月不使用试剂盒，

请将Nicarbazin-HRP放置-20℃或者冰冻保存。

- 4.检测下限

| 检测物质 | 检测下限（ng/g） |
| --- | --- |
| 饲料 | 250 |
| 鸡肉/猪肉/牛肉 | 50 |
| 鸡蛋 | 50 |

- 5.交叉反应：

| 交叉反应物质 | 交叉反应率（%） |
| --- | --- |
| 尼卡巴嗪 | 100 |

- 6．未提供的设备或材料

- 酶标仪

- 匀质器

- 移液器(10、20和100L，1mL各一支)

- 漩涡振荡器

- 多道移液器（50-300L）

7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有尼卡巴嗪，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有盒与批次的特异性。

- 尽量保持室温20-25℃，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

- 8．试剂的准备

所有的试剂在使用之前应将其回温至室温，并在使用试剂前摇动几下，以保证合理的浓度。

（1）1×工作洗液

按1：19的比例配制浓缩洗液和蒸馏水。举例：取10ml的20X浓缩洗液加入到190ml双蒸馏水中，配制成200ml的1X工作洗液，按需要，可同比例放大或缩小。

（2）1×PBS

按1：9的比例配制浓缩PBS和蒸馏水。举例：取1ml的10X浓缩PBS加入到9ml双蒸馏水中，配制成10ml的1XPBS，按需要，可同比例放大或缩小。

（3）1×样品稀释液

按1：9的比例配制样品稀释浓缩液和1X的 PBS。举例：取1ml的10X样品稀释液加入到9ml1X的 PBS中，配制成10ml的1X样品稀释液，按需要，可同比例放大或缩小。

- 9．样品的准备

- 1） 饲料

- 称适量样品，选用适当匀浆器匀质；

- 称取1g的匀质样品加入5mL乙腈；

- 以最大转速涡旋振荡1分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心10分钟；

- 取20µL上清液，加入980µL 1×样品稀释液

- 每孔取100 µL进行样品测试。

稀释倍数：250

2）鸡肉/猪肉/牛肉

(1)    称适量样品，选用适当匀浆器匀质；

(2)    称取1g的匀质样品加入4mL乙腈；

(3)    以最大转速涡旋振荡1分钟；

(4)    室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心10分钟；

(5)    取100µL上清液于60°C水浴氮气吹干

(6)    加入1ml 1×样品稀释液，混合均匀

(7)    每孔取100 µL进行样品测试。

稀释倍数：50

3）鸡蛋

(1)    称适量样品，选用适当匀浆器匀质；

(2)    称取1g的匀质样品加入4mL乙腈；

(3)    以最大转速涡旋振荡1分钟；

(4)    室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心10分钟；

(5)    取200µL上清液于60°C水浴氮气吹干

(6)    加入1ml 1×样品稀释液，混合均匀

(7)    每孔取100 µL进行样品测试。

稀释倍数：25

- 10．检测步骤

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 酶标 | 50 L | 1.2mL |
| 工作洗液 | 0.75 mL | 18 mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |
| 底物 | 100 L | 2.4 mL |

- 加入100L的标准品（浓度低到高顺序加入）或样品于所设定的孔中；

- 在每孔中加入50L 酶标物，轻敲微孔板边缘混匀1分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育1小时；

- 洗板3次，每次应该加入250L 1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 每孔加入100L的TMB底物；

- 在室温（22.5±2.5）°C避光孵育15分钟；

- 每孔加入100L的终止液终止反应，在450nm下读OD值 (底物本身是无色的，颜色发生变化不能使用。孵育时适当覆盖微孔板)。

- 11．结果计算

  - 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

  - 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

  - 从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

备注：如结果呈阳性反应，应该用其他检验方法（如色谱/质谱方法等）进行确证。

以下曲线图是尼卡巴嗪酶联免疫反应测试盒典型标准曲线