REAGEN™头孢噻呋酶联免疫反应测试盒

说明书(货号：RND99060)

1．概述

REAGEN™头孢噻呋酶联免疫反应测试盒是利用竞争性的酶联反应原理，用于牛奶、尿液、组织（肝、肾、肉）、蛋、血清和血浆中头孢噻呋残留的定量检测。

该试剂盒具有以下特点：

- 快速，高回收率(75-105%)，多种样品的低成本提取方法。

- 高灵敏度（2ng/g或ppb）。

- 高重复性。

- 检测过程只需要不到2小时。

2．试剂盒原理

REAGEN™头孢噻呋酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联反应原理，头孢噻呋已经包被于微孔板上。药物分析时，样品同头孢噻呋捕获蛋白共同被添加到板孔中。如果样品中含有药物，会竞争捕获蛋白，抑制捕获蛋白与板上包被的药物结合。加入酶标记的二抗，形成包被药物-捕获蛋白-酶标二抗复合物。加入底物后，产物的颜色强弱与样品中药物的浓度成反比。

3．试剂盒组成

| 内容物 | 规格 | 保存条件 |
| --- | --- | --- |
| 头孢噻呋抗原包被板 | 96孔板（12×8 孔） | 2-8℃ |
| 头孢噻呋粉末标品（1000ng） 头孢噻呋标准品：（空瓶） 0ng/ml阴性质控 2ng/mL 8ng/mL 16ng/mL 32ng/mL 64ng/mL | 2瓶 1瓶 1瓶 1瓶 1瓶 1瓶 1瓶 | 2-8℃ |
| 10×头孢噻呋捕获蛋白（Capture Protein） | 1.8 mL | 2-8℃ |
| 200×HRP酶标二抗(HRP-Conjugated Antibody #2) | 100μL |  |
| 牛奶标品稀释液1（Milk Standard Dilution Buffer 1 )(可选) | 15mL |  |
| 酶标稀释液(Antibody #2 Diluent) | 20mL |  |
| 10×样品提取液(10X Sample Extraction Buffer ) | 2×25mL |  |
| 20×浓缩洗液(Wash Solution) | 30mL |  |
| 终止液(Stop Buffer) | 15mL |  |
| TMB底物(TMB Substrate) | 12mL |  |

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果超过3个月不使用试剂盒，请

将头孢噻呋标准品、标准品稀释液、10×捕获蛋白、200×HRP酶标记物 放置-20℃或者冰冻保存。（捕获蛋白可以分装保存避免反复冻融）

- 检测限

| 检测物质 | 检测下限（ng/g） |
| --- | --- |
| 奶、肉、组织、鱼、尿、蛋 | 20 |
| 血 | 40 |

- 交叉反应

| 药物 | 交叉反应% |
| --- | --- |
| 头孢噻呋(Ceftiofur) | 100 |
| 头孢哌酮(Cefoperazone) | 102 |
| 苯唑青霉素(Oxacillin) | 193 |
| 氯洒西林(Cloxacillin) | 195 |
| 阿莫西林(Amoxicillin) | 208 |

6．未提供的设备或材料

- 酶标仪

- 恒温培养箱

- 移液器(10、20和100L，1mL各一支)

- 漩涡振荡器

- 匀质器

- 多道移液器（50-300L）

- 7．注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有头孢噻呋，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，酶标记物和微孔板具有盒与批次的特异性。确保其正确使用。

- 尽量保持室温20-25℃，避免在通风口操作防止温度过低，过热蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

8．试剂的准备

所有的试剂在使用之前应将其回温至室温，并在使用试剂前摇动几下，以保证合理的浓度。

（1）1×样品提取液

按1：9的比例配制10×样品提取液和蒸馏水。

（2）70%的(甲醇)/(样品提取液)溶液

按3：7（体积）的比例配制1×样品提取液和100%的甲醇。

（3）35%的(甲醇)/(头孢噻呋提取液)溶液

按65：35（体积）的比例配制样品提取液和100%的甲醇。

9．样品的准备

(样品在使用前请保存在2-4°C下)

肉、鱼、组织、蛋

    - 匀浆适量样品。

    - 取1g 匀质样品，加入4ml 70% 甲醇，最大转速涡流震荡3分钟。

    - 室温下4000g 离心10分钟。

    - 取0.5ml 上清液，加入0.5ml 1x 样品提取液，混匀。

    - 每孔取75μl用于检测。

- 稀释倍数：10

牛奶

脱脂奶：按体积比1:9，用35%的(甲醇)稀释；例如20 L 奶 + 180 L 35% 甲醇液；取75μl用于检测。

- 有脂肪的奶，4000g离心10分钟，去除上层脂肪。按体积比1:9，用35%的(甲醇)稀释；例如20 L o奶 + 180 L 35% 甲醇液；取75μl用于检测。

- 稀释倍数： 10

血清、血浆

快速提取法

    - 在4000g离心15分钟；去适量上清液；

    - 按体积比1:19，用35%的(甲醇)稀释上清；如10 L 奶 + 190 L 35% 甲醇液；混匀。

    - 每孔取75μl 进行检测。

稀释倍数：20

尿

快速提取法

    - 在4000g离心10分钟；去适量上清液；

    - 按体积比1:9，用35%的(甲醇)稀释上清；如20 L 奶 + 180 L 35% 甲醇液；混匀。

    - 每孔取75μl 进行检测。

稀释倍数：10

- 酶联免疫反应测试步骤

- 所有试剂使用前回到室温，试验中用到的试剂现用现配，多余的试剂不能倒回原先的瓶子里，避免试剂的交叉污染。

配头孢噻呋标品液

加1ml的35%甲醇到1000ng标品瓶，混匀，浓度是1000ppb。用35%甲醇逐步稀释1000ppb标品液来配置不同浓度的标品。参照下表。

如果做奶样检测，就用牛奶标品稀释液1代替35%甲醇来稀释1000ppb的标品液，1000ppb标品还是先用35%甲醇配好。

| 标品浓度 | 来源 | 取来源体积 | 稀释液体积: (35%甲醇 或牛奶标品稀释液) |
| --- | --- | --- | --- |
| 64 ppb | 1000 ppb | 64 L | 936 L |
| 32 ppb | 64 ppb | 500 L | 500 L |
| 16 ppb | 32 ppb | 500 L | 500 L |
| 8 ppb | 16 ppb | 500 L | 500 L |
| 2 ppb | 8 ppb | 200 L | 600 L |
| 阴性 | N/A | 0 L | 500 L |

1000ppb的标品液可以分装在-20C保存。其他标品瓶子用过后洗干净，晾干，可以重复使用。

1×捕获蛋白液

1体积的10×捕获蛋白液加9体积1×样品提取液

1×二抗工作液

按1：199的比例来配制二抗浓缩液和二抗稀释液，配成二抗的工作液

1×工作洗液

按1：19的比例配制浓缩洗液和双蒸馏水。

- 检测

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 1X 捕获蛋白 | 100 L | 2.4 mL |
| 酶标物 | 150 L | 3.6 mL |
| 1X 洗液 | 2.0 mL | 48 mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |
| 底物 | 100 L | 2.4 mL |

- 加入75L的标准液或样品于所设定的孔中；

- 在每孔中加入100L捕获蛋白液，轻轻敲击微孔板边缘1分钟；

- 室温（20-25℃）孵育30分钟；

- 洗板3次，每次应该加入250L 1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 每孔加入150L 1×二抗（避免阳光直射和工作台温度过低，孵育时适当覆盖微孔板）；室温（20-25℃）孵育30分钟；

- 洗板3次，每次应该加入250L，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入100L的TMB底物（底物本身是无色的，出现颜色变化不能使用。孵育时适当覆盖微孔板）；

- 加入底物后立即计时，轻敲试剂盒使混匀；

- 在室温下培养15分钟，加入100L的终止液终止反应，在450nm下读OD值(读数前用无绒布擦拭微孔底部水分和指模)。

11．结果计算

（1）分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

（2）以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

（3）从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

以下曲线图是头孢噻呋酶联免疫反应测试盒典型标准曲线