REAGEN™ 赛庚啶酶联免疫反应试剂盒

RND99055

1．概述

REAGEN™ 赛庚啶酶联免疫反应测试盒是用于检测肌肉，肝脏，肾脏和尿液中赛庚啶残留。

该试剂盒特点包括：

- 高回收率，快速 ；

- 高灵敏度（0.015ng/g或ppb）,低检测限（肉类/组织0.1ppb，尿液0.1ppb）；

- 高重现性。

- 快速的ELISA检测方法（在不考虑样品数量下只需不到2小时）。

2．试剂盒原理

REAGEN™ 赛庚啶酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联反应原理，相关的抗原已经包被于微孔板上。药物分析时，样品同特异性抗体一同加入孔中，如果样品中含有赛庚啶，会特异性竞争抗体，因而抑制板上包被的赛庚啶与抗体结合。HRP标记的二抗，与结合在板上一抗相结合，TMB底物加入板孔中，底物的颜色显色强度与样品中赛庚啶的含量成反比。

3.试剂盒组成部分和储存

| 内容物 | 规格 | 保存条件 |
| --- | --- | --- |
| 赛庚啶包被板(Cyproheptadine Plate) | 96孔板（12×8 孔） | 2-8℃ |
| 赛庚啶标准品(Standards)： 0ng/ml阴性质控(Negative control) 0.015ng/mL 0.05ng/mL 0.15 ng/mL 0.5ng/mL 1.5 ng/mL 回收用10ng/ml(Spiking，可选) | 1.0mL 1.0mL 1.0mL 1.0mL 1.0mL 1.0mL 1.0mL | 2-8℃ |
| 赛庚啶一抗(Cyproheptadine Antibody #1) | 12mL | 2-8℃ |
| 100×HRP-二抗(HRP-Conjugated Antibody #2) | 250μL | 2-8℃ |
| 二抗稀释液(Antibody #2 Diluent) | 20mL |  |
| 20×浓缩洗液(Wash Solution) | 30mL |  |
| 终止液(Stop Buffer) | 14mL |  |
| TMB底物(TMB Substrate) | 10mL |  |
| 10×样品提取液(10X Sample Extraction Buffer) | 25ml |  |

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果一个月内不使用试剂盒，赛庚啶标准品，一抗和100×HRP-二抗应置于-20℃或者冷冻保藏。

4.样品检测下限

| 检测物质 | 检测下限（ng/g） |
| --- | --- |
| 肌肉 | 0.1 |
| 肝脏/肾脏 | 0.1 |
| 尿液 | 0.1 |

5.交叉反应数据

| 药物Analytes | 交叉反应率Cross-Reactivity (%) |
| --- | --- |
| 赛庚啶（Cyproheptadine） | 100 |
| 环苯扎林（Cyclobenzaprine） | 10 |
| 芬司匹利（Fenspiride） | 6 |
| 羟嗪（Hydroxyzine） | 5 |
| 异舒普林（Isoxsuprine） | 1.2 |
| 特非那定（Terfenadine） | 1.0 |
| 奈多罗米（Nedocromil） | 0.8 |
| 苯海拉明（Diphenhydramine） | 0.5 |
| 色甘酸（Cromolyn） | 0.3 |
| 卡巴西平（Carbamazepine） | 0.1 |

6．未提供的设备或材料

- 酶标仪(450nm)

- 恒温培养箱

- 匀质器

- 氮吹仪

- 漩涡振荡器

- 微量加样器(10、20、100和1000L各一支)

- 多道枪：50-300L

- 甲醇、己烷

7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有赛庚啶，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有盒与批次的特异性。确保二抗及二抗稀释液正确配制。

- 尽量保持室温（22.5±2.5）°C，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

8．样品的制备

样品保存在2-4℃不超过1-2天，如果需要保存较长的时间，应该放置-20℃。样品使用前应恢复到室温。

- 1x样品提取液的制备

- 1体积的10x样品提取液同9体积的蒸馏水混合

肌肉

- 称取2g研磨并混匀的样品，加入4ml甲醇，最大转速涡流4分钟或摇荡20分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C 4000 rpm离心10分钟；取500μL上清液到一支新的试管中；

- 60-70°C水浴中氮气吹干；

- 加入500μL 1x样品提取液，涡流1分钟；

- 取50μL下层液作检测。

稀释倍数：3.0

肝脏/肾脏

- 称取2g研磨并混匀的样品，加入4ml甲醇，最大转速涡流4分钟或摇荡20分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C 4000 rpm离心10分钟；取800μL上清液到一支新的试管中；

- 每管加入800μL己烷涡旋混匀30秒，室温静置5分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C 4000 rpm离心5分钟，然后移除己烷层；

- 再取500μL上清液到一新的试管中，50-60°C水浴中氮气吹干；

- 加入500μL 1x样品提取液，涡流1分钟；

- 取50μL下层液作检测。

稀释倍数：3.0

尿液

（1）取0.5ml 尿液样品，4000rpm离心5分钟。

（2）取50μL上层液作检测。

稀释倍数：1.0   为了避免背景值的影响，建议用1x样品提取液C 稀释5倍（1:4）

9检测步骤

- 试剂准备

- 注意：试剂在使用之前要在室温下解冻1-2小时，确定在使用前阅读过注意事项。准备适量的检

- 测用试剂，所有的试剂摇匀后使用。准备足够所有小管所需的用量，不能将试剂倒回原来的瓶子中，处理试剂时建议用废弃的瓶子以降低污染的风险。

- 1x二抗的制备

- 1体积的100x二抗同99体积的二抗稀释液混合

- 1x洗液的制备

- 1体积的20x洗液同19体积的蒸馏水混合

- 检测

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 一抗 | 100 L | 2.4mL |
| 二抗工作液 | 150 L | 3.6 mL |
| 工作洗液 | 2 mL | 48 mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |
| 底物 | 100 L | 2.4 mL |

- 加入50L的标准于所设定的孔中；

- 加入50L的样品于所设定的孔中

- 在每孔中加入100L一抗， 轻敲微孔板边缘混匀60秒；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育30分钟；

- 洗板3次，每次加入250L 1×洗液，最后一次尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 每孔加入150L 1×二抗；室温（22.5±2.5）°C避光孵育30分钟

- 洗板3次，每次加入250L1×洗液，最后一次尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入100L的TMB底物，用手敲板边缘1分钟混合均匀；

- 在室温（22.5±2.5）°C避光培养15分钟， 加入100L的终止液终止反应。

- 在450nm下读OD值(读数前，用无绒布擦拭除去微孔底部的水分和指痕)。

10．结果计算

  - 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

  - 相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

  - 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

  - 从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

以下曲线图是赛庚啶酶联免疫反应测试盒的典型标准曲线