REAGEN™金霉素酶联免疫反应测试盒

RND99050

1．概述

REAGEN™金霉素酶联免疫反应测试盒是用于蜂蜜、牛奶、尿样和肌肉中金霉素残留的定量检测。其特点包括：

- 高回收率（75-105%），快速(不到30分钟)，低成本提取方法。

- 高灵敏度（0.05ppb），低检测限。

- 高重复性。

- 快速的ELISA检测方法（在不考虑样品数量下只需不到2小时）。

2．试剂盒原理

本方法基于竞争性酶联反应原理，含有金霉素的药物抗原已经包被于微孔板上，在分析时，样品中药物特异性地与一抗相结合。如果药品中有药物存在，它将阻止包被于微孔板上的药物与一抗结合。当与样品药物相结合的药物抗体被洗涤去除后，只剩下与微孔内药物相结合的抗体，与经酶标记的二抗相结合。反应后颜色深度与样品中金霉素的含量成反比。

3．试剂盒组成

| 试剂盒组成 | 规格 | 保存 |
| --- | --- | --- |
| 微孔板(Chlortetracycline-coated Plate) | 96孔板(12×8 孔) | 2-8℃ |
| 金霉素标准品(450ng固体粉末)： 标准品浓度(空瓶)：阴性对照 0.05ng/mL 0.1ng/mL 0.2ng/mL 0.4ng/mL 0.8ng/mL 50ng/mL | 3瓶 1 1 1 1 1 1 1 | 2-8℃ |
| 金霉素一抗(Antibody #1) | 1×12mL | 2-8℃ |
| 100x酶标二抗(100X HRP-Conjugated Antibody #2) | 1×0.3mL | 2-8℃ |
| 二抗稀释液(Antibody #2 Diluent ) | 1×20 mL | 2-8℃ |
| 20×浓缩洗液(Wash Solution) | 1×30mL | 2-8℃ |
| 终止液(Stop Buffer) | 1×14mL | 2-8℃ |
| TMB底物(TMB Substrate) | 1×12mL | 2-8℃ |
| 5X OXYTET提取液，可选 | 2×25mL | 2-8℃ |
| 标品稀释液 | 28mL | 2-8℃ |

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果一个月内不使用试剂盒，标准品、一抗及100x酶标二抗应置于-20℃或者冷冻保藏。

4．检测限

| 检测物质 | 检测下限（ng/g） |
| --- | --- |
| 蜂蜜 | 1.25 |
| 肉/鱼/虾 | 1 |
| 牛奶 | 2.5 |
| 奶粉 | 22.5 |
| 血清 | 2 |
| 尿样 | 2 |

5．交叉反应

| 药物 | 交叉反应% |
| --- | --- |
| 金霉素 | 100 |
| 土霉素 | 91 |
| 二甲胺金霉素 | 73 |
| 地美环素 | 39 |
| 四环素 | 119 |
| 强力霉素 | 60 |

6．未提供的设备或材料

- 酶标仪(450nm)

- 漩涡振荡器

- 移液枪(10、20、100和1000L各一支)

- 多道枪：50-300L

- 10MmPBS溶液：0.24g KH2PO+1.44g Na2HPO4+8g NaCl+ 0.2g KCl,定容到1000ml,PH7.4

7．注意事项

- 标准品中含有金霉素，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有盒与批次的特异性。确保二抗及二抗稀释液正确配制。

- 尽量保持室温20-25℃，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

- 8．试剂的准备

- 确保样品的正确保存，一般来说，样品在2-4只能保存1-2天，如果要保存更长时间，就要保存在-20冷冻保存，在用之前需要将冷冻的样品在室温下或冰箱内解冻。

1×OXTET提取液

- 按1：4的比例配制5X OXTET提取溶液和双蒸馏水。

1）蜂蜜

（1）在50ml带盖玻璃瓶中称量0.5g样品；

（2）加入12ml 10mMPBS溶液，PH7.4；

（3）超声洗涤5分钟，涡流2分钟；

（4）每孔取75μL样品进行检测。

稀释倍数：25

2）肉/鱼/虾

（1）在1g肉样中加入3ml 1X OXTET提取液，涡流10分钟；

（2）4000rpm离心10分钟；

（3）移取200μL上层液，加入800μL10mMPBS溶液，PH7.4，涡流30秒；

（4）每孔取75μL样品进行检测。

稀释倍数：20（检测范围1-16ppb）

3）牛奶

（1）含脂牛奶：取1.5ml样品10000rpm离心10分钟,弃去上层液（脱脂牛奶省去这步）。

（2）取100μL样品，加入4.9mL 10mMPBS溶液，PH7.4，涡流30秒；

（3）每孔取75μL样品进行检测。

稀释倍数：50

4）奶粉

（1）在1g奶粉样中加入9ml 蒸馏水振荡溶解；

（2）10000rpm离心10分钟,弃去上层液；

（3）移取200μL样品，加入4.8mL10mMPBS溶液，PH7.4，涡流30秒；

（4）每孔取75μL样品进行检测。

稀释倍数：225

5）血清、血浆

（1）取0.2ml样品，4000rpm离心5分钟；

（2）取0.1mL上层液，加入3.9ml 10mMPBS溶液，PH7.4；

（3）涡流1分钟；

（4）每孔取75μL样品进行检测。

稀释倍数：40

6）尿样

（1）取1.5ml样品，4000转离心5分钟；

（2）取0.5ml上层液，加入19.5ml PBS10mMPBS溶液，PH7.4；

（3）涡流1分钟；

（4）每孔取75μL样品进行检测。

稀释倍数：40

9．检测步骤

- 试剂准备：

- 注意：试剂在使用之前要在室温下解冻1-2小时，确定在使用前阅读过注意事项。准备适量的检测用试剂，所有的试剂摇匀后使用。准备足够所有小管所需的用量，不能将试剂倒回原来的瓶子中，处理试剂时建议用废弃的瓶子以降低污染的风险。

- 标准品制备

在提供的固体标准品瓶中加入1.5ml 标品稀释液得到浓度为300ppb标品稀释液，涡旋一分钟，室温静置15分钟，用标品稀释液依次稀释得到标准工作液，配制如下。

| 标准品 | 来源 | 金霉素体积 | 标品稀释液 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50ppb | 300ppb | 250μL | 1250μL |
| 0.8ppb | 50ppb | 20μL | 1230μL |
| 0.4ppb | 0.8ppb | 500μL | 1000μL |
| 0.2ppb | 0.4ppb | 500μL | 500μL |
| 0.1ppb | 0.2ppb | 500μL | 500μL |
| 0.05ppb | 0.1ppb | 500μL | 500μL |
| 阴性质控 | N/A | 0μL | 500μL |

- 标准品要新鲜配制，当天配当天用，用过的标准品瓶保存在4°C冰箱里，可以反复使用。

- 1x洗液的制备

- 1体积的20x洗液同19体积的蒸馏水混合

- 1x酶标记抗的制备

- 1体积的100x酶标二抗同99体积的二抗稀释液混合

- 检测：

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 金霉素一抗 | 100L | 2.4mL |
| 1x酶标二抗 | 150L | 3.6mL |
| 1x洗液 | 2.5mL | 60mL |
| 终止液 | 100L | 2.4 mL |
| 底物 | 100L | 2.4 mL |

- 加入75L的标准品于所设定的孔中；

- 加入75L的样品于所设定的孔中

- 在每孔中加入100L一抗，轻敲微孔板边缘混匀1分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育30分钟；

- 洗板3次，每次应该加入250L 1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入150L的二抗，室温避光孵育30分钟；

- 洗板3次，每次应该加入250L 1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入100L的TMB底物；计时，轻敲微孔板边缘混匀1分钟

- 在室温（22.5±2.5）°C避光孵育15分钟，加入100L的终止液终止反应，

- 在450nm下读OD值 (读数前，用无绒布擦拭除去微孔底部的水分和指痕)

10．结果计算

（1）分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

（2）以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

（3）从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

以下曲线图是金霉素酶联免疫反应测试盒的典型标准曲线