REAGEN™甲氧苄啶酶联免疫反应测试盒

RND99037

- 1．概述

REAGEN™ 甲氧苄啶酶联免疫反应测试盒是用于鱼、虾、饲料、肉类（鸡、牛和猪），奶，血清，尿液甲氧苄啶残留的定量检测。试剂盒特点：

- 多种样品快速提取方法

- 高回收率（>80%）

- 高灵敏度(0.015 ng/g or ppb)

- 快速检测（少于2个小时）

- 重现性好

- 2．试剂盒原理

- REAGEN™甲氧苄啶酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联反应原理，微孔板上包被着抗甲氧苄啶抗体。甲氧苄啶标准品或者样品溶液和HRP标记的甲氧苄啶添加到孔中，竞争结合包被的抗体。没有结合的酶标在洗板步骤中被洗去。TMB底物加入板孔中，底物的颜色显色强度与样品中甲氧苄啶的含量成反比。

- 3.试剂盒组成

酶标板(Trimethoprim Plate)（可拆式）	12×8 孔

标准液(Standards)（0，0.015，0.04，0.12，0.36，1.08ng/ml）	6×1.0mL

回收用1000ppb(Spiking) (可选)	1×1.0ml

HRP偶联甲氧苄啶酶标物(TMP-HRP Conjugate)	1×13mL

10×样品提取液(Sample Extraction Buffer )	1×25mL

20×浓缩洗液(20XWash Solution)	1×30mL

终止液(Stop Buffer)	1×14mL

TMB底物(TMB Substrate)	1×12mL

奶提取液(Milk Extraction Buffer)	1×25mL

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果超过1个月不使用试剂盒，请将HRP-甲氧苄啶放置-20℃或者冰冻保存。

- 4.样品检测下限

| 物质 | 检测下限（ng/g） |
| --- | --- |
| 饲料 | 0.8 |
| 鱼/虾/肌肉/肝脏/肾脏 | 0.2(一);10(二) |
| 血和尿 | 0.2 |
| 奶/奶粉 | 10 |

- 5.交叉反应

| 交叉反应物质 | 交叉反应（%） |
| --- | --- |
| 甲氧苄啶Trimethoprim | 100 |
| 磺胺嘧啶Sulfapyridine | <0.1 |
| 磺胺甲氧嗪Sulfamethoxypyridazine | <0.1 |
| 磺胺哒嗪Sulfadiazine | <0.1 |
| 磺胺二甲唑Sulfamoxole | <0.1 |
| 磺胺异恶唑Sulfisoxazole | <0.1 |
| 磺胺塞唑Sulfathiazole | <0.1 |
| 磺胺甲基嘧啶Sulfamerazine | <0.1 |
| 磺胺脒 Sulfaquanidine | <0.1 |
| 磺胺多辛Sulfadoxine | <0.1 |

- 6．其他需要而本试剂盒未提的设备或材料

- 酶标仪(450 nm)

- 恒温培养箱

- 移液器(10、20和100L，1mL各一支)

- 匀质器

- 多道移液器（50-300L）

- 正己烷

- 甲醇

- 7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有TMP，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有盒与批次的特异性。

- 尽量保持室温20-25℃，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

- 8．样品的准备

所有的试剂在使用之前应将其在室温下回温1-2小时，并在使用试剂前摇动几下，以保证合理的浓度。确保样品的合理保存，通常样品保存于2-4℃并且不超过1-2天；如果样品需要保存更长的时间，请于-20℃冰冻保存；冻结的样品可在室温（20-25℃）或者普通冷藏以解融。

（1）1×样品提取液

按1：9的比例用蒸馏水稀释10×样品提取液。举例：取1ml的10X样品提取液加入到9ml双蒸馏水中，配制成10ml的1×样品提取液，按需要，可同比例放大或缩小。

1）饲料

（1）称取2g研磨均匀饲料样品；

（2）加入20 mL 0.1 M HCl 最大速度涡旋3分钟或者手动振荡15分钟；

（3）室温2000g离心10分钟，然后移取1 ml上清液到一个新的试管中，加入约50L（不同的饲料样品加的量不同） 1 M NaOH 调节 pH 到 6-8；

（4）室温2000g离心10分钟，移取500µL上清液到一个新的试管里，加入500µL 1x样品提取液，最大速度涡流30秒。

（5）每孔取50ul样品进行检测。

稀释倍数：20

- 鱼/虾/肌肉/肝脏/肾脏

方法一（低浓度样品）

- 取2g匀浆样品，加入6mL甲醇，2ml的正己烷，适当震荡10分钟；

- 4000转离心10分钟，除去正己烷层，再取0.4ml的上清到新管；

- 在50-60 C氮气吹干或者旋转蒸发干燥；

- 加入0.5ml的1×样品提取液，震荡1分钟，加入0.5ml的正己烷，混合2分钟，室温（22.5±2.5）°C 下4000转离心5分钟，取出上清液；

- 每孔取50ul下清夜样品进行检测。

稀释倍数：5.0

方法二（高浓度样品）

- 取1g匀浆样品，加入6mL甲醇，2ml的正己烷，适当震荡10分钟；

- 4000转离心10分钟，除去正己烷层，再取20ul的上清到新管；

- 加980ul1×样品提取液，震荡1分钟；

- 每孔取50ul下清夜样品进行检测。

稀释倍数：350

3） 血、尿样

- 取0.5mL尿液，室温（22.5±2.5）°C 下离心力4000g离心5分钟；

- 取50L上清液，加入200L 1×样品提取液，混匀；

- 每孔取50L样品进行检测。

稀释倍数：5.0

- 奶

- 加1mL奶样品到离心管，再加入2mL蒸馏水和300μL奶提取液

- 涡旋混匀60秒

- 4000×g离心10分钟

- 取20μL上清和1980μL的样品提取液混匀

- 取50μL样品做检测

稀释倍数：330

- 奶粉

- 称1g奶粉到离心管加入9mL的蒸馏水，涡旋混匀

- 取1mL溶解奶样加入100μL奶提取液，涡旋混匀60秒

- 4000×g离心10分钟

- 取30μL上清和870μL的样品提取液混匀

- 取50μL样品做检测

稀释倍数：330

- 9．检测步骤

所有的试剂在使用之前应将其在室温下回温1-2小时，并在使用试剂前摇动几下，以保证合理的浓度。确保样品的合理保存，通常样品保存于2-4℃并且不超过1-2天；如果样品需要保存更长的时间，请于-20℃冰冻保存；冻结的样品可在室温（20-25℃）或者普通冷藏以解融。

- 1x洗液制备

- 按照1:19的比例配置20x洗液和蒸馏水

- 检测

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| HRP偶联甲氧苄啶 | 100 uL | 2.4 mL |
| 工作洗液 | 1.0 mL | 24 mL |
| 终止液 | 100 uL | 2.4 mL |
| 底物 | 100 uL | 2.4 mL |

- 加入50L的标准液或样品于所设定的孔中；

- 每孔加入100 LHRP标记的甲氧苄啶；

- 轻轻摇动微孔板混匀1分钟，室温（22.5±2.5）°C避光孵育1小时；

- 洗板3次，每次应该加入250L 1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入100L的TMB底物（底物本身无色，颜色出现变化不能使用）；

- 在室温（22.5±2.5）°C下避光培养15分钟， 加入100L的终止液终止反应；

- 在450nm下读OD值(读数前，使用无绒布擦拭微孔底部水分和指模)。

- 11．结果计算

  - 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

  - 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

  - 从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

备注：如结果呈阳性反应，应该用其他检验方法（如色谱/质谱方法等）进行确证。

以下曲线图是甲氧苄啶酶联免疫反应测试盒典型标准曲线