REAGEN™牛奶总抗生素测试盒

(RND99026)

1．概述

REAGEN™牛奶总抗生素检测试剂盒为食品生产商及国家质检部门检测牛奶中的总抗生素提供了一个简单快速的方法。与现在市场上的试剂盒相比，我们的试剂盒有如下特点：

- 是一个快速的芽孢生长检测法（可以在2~3小时得到结果）。

- 能检测多种抗生素。

- 高重复性。

- 具有高灵敏度和低检测下限。

2．试剂盒盒原理

这个方法是通过菌种的生长抑制作用建立起来的，该试剂盒的每个孔均包被着以琼脂为介质的杆菌芽孢，对孔板进行65℃孵育，芽孢会萌发致使杆菌生长产酸,引起琼脂酸碱指示剂变化,外观可以看到介质的颜色由蓝紫色转变为黄色。如果牛奶中所含总抗生素的量超过了检测限，杆菌生长就被抑制，培养基的颜色也不会发生变化。

3. 试剂盒组成部分和储存

REAGEN™牛奶总抗生素检测试剂盒可以检测96个样品（RND99026-01）或者288个样品(RND99026-02)，包含阴性质控和阳性质控。不使用的微孔板应按照原样封装好，并保存在2-8℃。如果保存妥当，试剂盒可保存半年。

<RND99026-01>：

| 试剂盒内容 | 数量 | 保存 |
| --- | --- | --- |
| 微孔板Microtiter Plate | 96孔 (8×12) | 2-8C |
| 牛奶阴性质控粉末Negative Control Powder | 1管 | 室温（22.5±2.5）C |
| 牛奶阳性质控粉末Positive Control Powder | 1管 | 室温（22.5±2.5）C |
| 牛奶阴性质控稀释液Milk Negative Control Diluent | 1.5ml | 2-8 C |
| 牛奶阳性质控稀释液 Milk Positive Control Diluent** | 1.5ml | -20C |
| 铝箔纸Aluminum Seal | 2张 | 室温（22.5±2.5）C |
| 试剂盒质检报告QC Certificate | 1 |  |

< RND99026-02>：

| 试剂盒内容 | 数量 | 保存 |
| --- | --- | --- |
| 微孔板Microtiter Plate | 3×96孔(8×12) | 2-8C |
| 牛奶阴性质控粉末Negative Control Powder | 3管 | 室温（22.5±2.5）C |
| 牛奶阳性质控粉末Positive Control Powder | 3管 | 室温（22.5±2.5）C |
| 牛奶阴性质控稀释液Milk Negative Control Diluent | 3×1.5ml | 2-8 C |
| 牛奶阳性质控稀释液MilkPositive Control Diluent** | 3×1.5ml | -20C |
| 铝箔纸Aluminum Seal | 6张 | 室温（22.5±2.5）C |
| 试剂盒质检报告QC Certificate | 1 |  |

**试剂盒到达后，立即将牛奶阳性质控稀释液放于-20C冷冻保存。其他组分的保存参看表格中的保存温度，稀释复溶后的阴性质控液和阳性质控液建议分装成0.1ml每管放于-20 C冷冻保存。

4.检测限

| 抗生素 | 检测下限 (ppb) | MRL (ppb) |
| --- | --- | --- |
| 青霉素G(Penicillin G) | 2-3 | 4 |
| 氨苄西林(Ampicillin) | 2-4 | 4 |
| 阿莫西林(Amoxicillin) | 2-4 | 4 |
| 苯唑西林(Oxacillin) | 15-25 | 30 |
| 泰乐菌素(Tylosin) | 50-80 | 50 |
| 头孢菌素IV(Cephalexin) | 75-100 | 100 |
| 头孢菌素Ⅷ(Cephapirin) | 6-9 | 10 |
| 氨苯磺胺(Sulfanilamide) | 300-500 | 500 |
| 磺胺噻唑(Sulfathiazole) | 50-100 | 100 |
| 磺胺二甲基嘧啶(Sulfamethazine) | 100-150 | 100 |
| 土霉素(Oxytetracyclin) | 50-100 | 100 |
| 四环素(Tetracyclin) | 50-100 | 100 |
| 庆大霉素(Gentamicin) | 100-150 | 100 |
| 新霉素(Neomycin) | 450-500 | 500 |
| 双氢链霉素（Dihydrostreptomycin） | 75-100 | 200 |
| 链霉素(Streptomycin) | 100-200 | 125 |
| 红霉素(Erythromycin) | 50-100 | 100 |
| 林可霉素(Lincomycine) | 100-300 | 300 |

5．其他需要而本试剂盒未提的设备或材料

- 恒温培养箱或水浴锅(65 oC)

- 100L移液器，吸嘴，0.5毫升小管

6．试剂的准备

阴性质控液：用1.5ml牛奶阴性质控稀释液来复溶牛奶阴性质控。

阳性质控液：用1.5ml牛奶阳性质控稀释液来复溶牛奶阳性质控。

涡旋振荡离心管并混匀，确保牛奶混合液是匀质的不存在结块。经过开始的复溶后，建议在下次使用前将阴性质控液和阳性质控液分别按0.1ml每管进行分装并在-20℃冷冻保存，防止储存不当造成的结果不准确。

使用之前先计算好所需的微孔板的数量和阴性质控、阳性质控的量，并取出阴性质控液和阳性质控液回温至室温。

7．测试

- 仔细切开覆盖在孔板上的箔片，从微孔板底部用手指轻轻顶出所用的孔板。注意不要损伤不使用的孔板上的条或孔，而且应将其立即用塑料袋密封放入2-8℃的冰箱保存，以防止琼脂变干；

- 揭开覆盖在孔板上的箔片，在设定的孔加入50L牛奶样品，并平行加入50mL的阴性和50mL阳性质控作对比，加入样品时应避免交叉污染；

- 用密封胶将孔板密封，置于65℃恒温箱或水浴箱中孵育直到阴性质控转化成浅黄色（参照每批质量检测报告,大约需要2-3小时）。相比热的干燥恒温箱，我们建议用热的恒温水浴锅更能达到快速孵育的效果，如果用干燥恒温箱的话将会额外延长30分钟的孵育时间。

注：如果是采用水浴进行孵育的话，请注意避免水进入微孔。样品孵育时间不能超过质检报告中说明的时间，否则检测灵敏度会下降。

8．结果分析

孵育完毕后取出微孔板，如果采用水浴法，用吸水纸吸干外壁的水分。在微孔后面放置一张白纸并观察孔内的颜色变化，从微孔壁侧面所能观察的颜色比从顶部或者底部所能观察到的更准确。有时候孵育时在微孔侧旁会出现气泡，可以在没有气泡的另一侧进行观察。对于一些颜色介于阴性和阳性质控的样品，需要进行更进一步的分析和重测。

阴性样品的判定：样品颜色转化成黄色，红黄色，或者紫黄色被认为是抗生素含量在检测限内的阴性样品；

阳性样品的判定：样品颜色完全是紫色或者红紫色被认为是抗生素含量在检测限上的阳性样品。

在判断结果时建议用质控板孔来作为参照。

9. 问题与解答

- 如果在规定时间之后15分钟颜色没有改变，严查微孔板是否已密封完全，同时亦需检查孵育温度，孵育温度应该控制在65+1℃。用不同的温度计多次检测以得到精确的温度。

- 如果微孔不小心进水，请更换新的微孔重新孵育。

- 如果阴性质控的颜色不转变成红黄色或紫黄色，检查微孔板的保存环境，如果微孔板被冷冻保存，里面芽孢的活性将降低。

- 该产品首先只适用于牛奶样品，质控结果来自于牛奶样品。