REAGEN™四环素酶联免疫反应测试盒

RND99025

- 1．概述

REAGEN™四环素酶联免疫反应测试盒利用竞争性酶联免疫反应原理，对蜂蜜、黄油、乳清蛋白粉、鸡蛋、奶酪、牛奶、肉、肉制品（如香肠）、鱼和虾等样品中四环素残留进行定量检测。该试剂盒有以下特点：

- 高回收率（75-120%），快速（30分钟），低成本；

- 高灵敏度（0.05ppb），低检测下限(0.5ppb)；

- 高重现性；

- 检测过程只需要不到2小时。

- 2．试剂盒原理

REAGEN™四环素酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联反应原理，含有四环素的抗原已经包被于微孔板上。药物分析时，样品同特异性一抗共同被添加到板孔中。如果样品中含有药物，会竞争一抗，抑制抗体与板上包被的药物抗原结合。加入酶标记的二抗，形成包被抗原-抗体-酶标二抗复合物。加入底物后，产物的颜色强弱与样品中药物的浓度成反比。

- 3．试剂盒组成

| 内容物 | 规格 | 保存 |
| --- | --- | --- |
| 四环素包被板(Tetracycline Coated Plate) | 96孔板（12×8孔） | 2-8C |
| 四环素标准品粉末： 0ng/ml阴性质控(Negative Control) 0.05 ng/mL 0.15ng/mL 0.4ng/mL 0.8 ng/mL 1.6 ng/mL | 3 x 225 ng 1 1 1 1 1 | -20C 2-8C |
| 四环素一抗(Tetracycline Antibody #1) | 12mL | 2-8C |
| 100×HRP酶标二抗(HRP-Conjugated Antibody #2) | 0.3ml |  |
| 酶标二抗稀释液(Antibody #2 Diluent) | 20mL |  |
| 20×浓缩洗液(Wash Solution) | 28mL |  |
| 终止液(Stop Buffer) | 14mL |  |
| 标准品稀释液(Standards Diluent) | 28mL |  |
| TMB底物(TMB Substrate) | 12mL |  |
| 5×OXYTET提取缓冲液（可选） | 2×25mL |  |
| 10×TET样品稀释液（可选） | 28mL |  |
| TET浓缩平衡液（可选） | 4mL |  |
| 30×饲料提取缓冲液 | 10mL |  |

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果超过3个月不使用试剂盒，请将一抗和二抗放置-20℃或者冰冻保存。

- 4．检测限

| - 样品类型 | - 检测限(ng/g 或ppb) |
| --- | --- |
| 鸡蛋、奶酪、发酵乳 | 0.5 |
| 蜂蜜 | 1.0 |
| 肉类、肉制品、鱼、虾、黄油 | 0.5 |
| 牛奶、酸奶、酸奶酪、凝乳 | 0.5 |
| 奶粉 | 0.5 |
| 乳清蛋白粉 | 0.5 |
| 饲料 | 8 |

- 5．交叉反应：

| 交叉反应物质 | 交叉反应率（%） |
| --- | --- |
| 四环素(Tetracycline) | 100 |
| 金霉素(Chlortetracycline) | 98 |
| 氢吡四环素(Rolitetracycline) | 113 |
| 米诺环素(Minocycline) | 122 |
| 去甲金霉素(Demeclocycline) | 37 |
| 土霉素(Oxytetracycline) | 12 |
| 强力霉素(Doxycycline) | 6 |

- 6．未提供的设备或材料

- 酶标仪(450nm)

- 移液器(10、20和100μL，1mL各一支)

- 漩涡振荡器

- 多道移液器（50-300μL）

- 正己烷

- 1×的PBS溶液： 0.24gKH2PO4+1.44gNa2HPO4+8gNaCl+0.2gKCl，定容到1000ml

- 7．注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有四环素，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有特异性。确保二抗及二抗稀释液正确配制。

- 尽量保持室温20-25℃，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。不要在阳光直射下实验，防止过热蒸发。孵育期间，若工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

- 样品的准备

样品保存在2-4℃不超过1-2天，如果需要保存较长的时间，应该放置-20℃。样品使用前应恢复到室温。

- 1×OXYTET提取缓冲液

1体积的5×OXYTET提取缓冲液跟4体积的蒸馏水混匀

- 1×TET样品稀释液

1体积的10×TET提取缓冲液跟9体积的蒸馏水混匀

- 1×TET平衡液

取300μL TET 浓缩平衡液，加入29.7mL 1×TET样品稀释液混匀

- 1×饲料提取缓冲液

1体积的30×饲料提取缓冲液跟29体积的蒸馏水混匀

- 1）饲料

    - 取1g饲料，加入4mL 1×饲料提取缓冲液，涡旋混匀15分钟；

    - 室温（22.5±2.5）℃下4000×g离心10分钟；

    - 取25μL上清液转移到新管中，加入975μL 1×PBS溶液；

    - 涡旋混匀1分钟；

    - 取75μL用于样品检测。

稀释倍数：160

- 2）奶酪、鸡蛋、发酵乳

    - 取1g样品，加入3mL的1×OXYTET缓冲液，涡旋振荡10分钟或者摇床振荡30分钟；

    - 室温（22.5±2.5）℃下4000rmp离心10分钟；

    - 移取200μL上清液到新的管中，加入300μL 1× TET平衡液，涡旋混匀1分钟；

    - 移取75μL用于样品检测

稀释倍数：10

- 3）蜂蜜

    - 取0.5g蜂蜜放入离心管中；

    - 加入3.5mL的1×PBS缓冲液；

    - 确保样品充分溶解在1×PBS溶液中后在50℃条件下保温5-10分钟；

    - 涡旋振荡10分钟或者摇床振荡30分钟；

    - 室温（22.5±2.5）℃下4000×g离心10分钟；

    - 转移200μL上清液到新管中，加入300μL 1×PBS缓冲液；

    - 涡旋混匀1分钟；

    - 取75μL用于样品检测

稀释倍数：20

- 4）肉、肉制品、鱼、虾、黄油

    - 取1g均质后的样品，加入3mL 1×OXYTET提取缓冲液和1mL正己烷（虾样品中不需要加入正己烷）；

    - 涡旋振荡10分钟或者摇床振荡30分钟；

    - 室温（22.5±2.5）℃下4000×g离心10分钟；

    - 转移200μL上清液到新管中，加入300μL 1×TET平衡液；

    - 涡旋振荡1分钟

    - 取75μL用于样品检测

稀释倍数：10

5）奶粉

    - 取1g奶粉，加入9mL蒸馏水，混匀，以这个溶液作为原始样品；

    - 取1mL牛奶溶液，加入3mL 1×OXYTET提取缓冲液；

    - 涡旋振荡10分钟或者摇床振荡30分钟；

    - 室温（22.5±2.5）℃下4000×g离心10分钟；

    - 转移200μL上清液到新管中，加入300μL 1×TET平衡液；

    - 涡旋振荡1分钟

    - 取75μL用于样品检测

稀释倍数：10

- 6）乳清蛋白粉

    - .取1g乳清蛋白粉加入12mL蒸馏水，混匀，以这个溶液作为原始样品；

    - 取1mL蛋白粉溶液，加入3mL 1×OXYTET提取缓冲液；

    - 涡旋振荡10分钟或者摇床振荡30分钟；

    - 室温（22.5±2.5）℃下4000×g离心10分钟；

    - 转移200μL上清液到新管中，加入300μL 1×TET平衡液；

    - 涡旋振荡1分钟

    - 取75μL用于样品检

稀释倍数：10

- 9．试剂的准备

注意：试剂在使用之前要在室温下解冻1-2小时，确定在使用前阅读过注意事项。准备适量的检测用试剂，所有的试剂摇匀后使用。准备足够所有小管所需的用量，不能将试剂倒回原来的瓶子中，处理试剂时建议用废弃的瓶子以降低污染的风险。

（1）标准品

在试剂盒提供的粉末标准品（225ng）的管中，加入1.5mL标准品稀释液，得到150ppb的标准品。涡旋混匀2分钟后在室温下放置10分钟，重复此过程3次使粉末充分溶解，转移到避光的塑料瓶中在-20℃条件下保存备用。使用之前取出恢复至室温，涡旋混匀30秒。根据下表稀释150ppb的标准品得到我们实验所需浓度工作液体。

| 标准品 | 来源 | 配制标准品所需体积 | 所需标准品稀释液 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6ppb | 150ppb | 20L | 1855L |
| 0.8ppb | 1.6ppb | 500L | 500L |
| 0.4ppb | 0.8ppb | 500L | 500L |
| 0.15ppb | 0.4ppb | 375L | 625L |
| 0.05ppb | 0.15ppb | 200L | 400L |
| 阴性质控 | N/A | 0L | 500L |

注意：150ppb的标准品和标准品工作液需要现用现配，装过工作液的空瓶需要在4°C下保存，以待下次再用。

（2）1×工作洗液

按1:19的比例配制浓缩洗液和蒸馏水。举例：取10ml的20X浓缩洗液加入到190ml双蒸馏水中，配制成200ml的1X工作洗液，按需要，可同比例放大或缩小。

（3）配制1×HRP酶标二抗（HRP-Conjugated Antibody #2）

根据实验用量配制，取1体积100×HRP酶标二抗（100X HRP-Conjugated Antibody #2）到一干净的管子中加入99体积的酶标稀释液（Antibody #2 Diluent）

- （4）注意：

    - 试剂在使用之前要在室温下解冻1-2小时，确定在使用前阅读过注意事项；

    - 在进行分析时尽可能避光；

    - 洗板时的步骤：取250μL洗液到板中，孵育20-30秒，在倒出洗液时轻轻晃动板，重复此步骤3次；

    - 在使用移液管移取试剂（特别是样品）时，需要向下缓慢吸取。

- 10．检测步骤

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 一抗工作液 | 100L | 2.4mL |
| 二抗工作液 | 150L | 3.6mL |
| 工作洗液 | 2.5mL | 60mL |
| 终止液 | 100L | 2.4mL |
| 底物 | 100L | 2.4mL |

- 加入75L的标准品于所设定的孔中；

- 加入75L的样品品于所设定的孔中；

- 在每孔中加入100L一抗工作液，轻敲微孔板边缘混匀1分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育50分钟；

- 洗板3次，每次应该加入250L 1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 每孔加入150L 1×二抗工作液（避免阳光直射或者工作台温度过低，孵育时适当覆盖微孔板），室温（22.5±2.5）°C避光孵育20分钟；

- 洗板3次，每次应该加入250L 1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入100L的TMB底物轻轻混匀1分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育15分钟，加入100L的终止液终止反应，在450nm下读OD值 (底物本身是无色的，颜色发生变化不能使用。孵育时适当覆盖微孔板)。

- 11．结果计算

  - 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

  - 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

  - 从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

以下曲线图是四环素酶联免疫反应测试盒典型标准曲线