REAGEN™呋喃妥因ELISA检测试剂盒

RND99024

- 概述

REAGEN™呋喃妥因酶联免疫反应测试盒是利用竞争性的酶联反应原理，用于饲料、鱼、虾和肉类组织（如鸡、牛肉和猪肉），鸡蛋、蜂蜜、牛奶、血清和尿样中呋喃妥因（AHD）残留的定量检测。检测肉样时该试剂盒的前处理方法可作为与AOZ、CAP、SEM、AHD五合一前处理方法统一处理一个样品，同时检测几个项目。该试剂盒有以下特点：

- 快速(4小时),高回收率(80%-105%)，多种样品的低成本提取方法。

- 高灵敏度（0.025ppb）；多样品低检测下限（虾/鱼/肉类0.05ppb）。

- 高重复性。

- 检测过程只需要不到1.5小时。

- 五合一处理方法更省时、经济、环保。

- 2．试剂盒原理

REAGEN™呋喃妥因酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联反应原理，含有呋喃妥因(AHD)的抗体已经包被于微孔板上。药物分析时，样品同AHD-HRP共同被添加到板孔中。如果样品中含有AHD，会竞争AHD抗体，抑制AHD-HRP与板上包被的抗体结合。加入底物后，产物的颜色强弱与样品中AHD的浓度成反比。

- 3. 试剂盒组成

已包被的酶标板（可拆式）	                                         12×8 孔

标准液（0，0.025，0.1，0.4，1.6，6.4ppb）	                           6×2.0mL

回收用10ppb(Spiking)——可选                                         1×2.0mL

HRP酶标抗原(HRP-Conjugated)                                          1×6mL

10×样品提取液(Sample Extraction Buffer)                              1×25mL

20×浓缩洗液(Wash Solution)                                           1×30mL

终止液(Stop Buffer)                                                   1×14mL

TMB底物(TMB Substrate)                                               1×10mL

50mM 2-硝基苯甲醛(2-Nitrobenzaldehyde)                                1×1.8mL

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果超过3个月不使用试剂盒，请将AHD-HRP放置-20℃或者冰冻保存。

- 4. 检测限

| 样品 | 检测下限(ppb) |
| --- | --- |
| 饲料 | 0.1 |
| 鱼/虾/肉 | 0.05 |
| 鸡蛋/蛋粉 | 0.05 |
| 蜂蜜 | 0.05 |
| 牛奶 | 0.05 |
| 血清 | 0.05 |
| 尿样 | 0.05 |

- 5.交叉反应：

| 交叉反应物质 | 交叉反应率（%） |
| --- | --- |
| 呋喃妥因AHD | 100% |
| 呋喃唑酮AOZ | <0.04% |
| 呋喃咜酮AMOZ | <0.06% |
| 呋喃西林SEM | <0.05% |

- 6．未提供的设备或材料

- 酶标仪(450 nm)

- 恒温培养箱

- 匀浆器

- 蒸干器

- 漩涡振荡器

- 移液枪(50，100L，1mL各一支)

- 多道移液器（50-300L）

- 乙酸乙酯

- 0.1M K2HPO4

- 正己烷

- 7.注意事项

- 标准品中含有呋喃妥因，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有盒与批次的特异性。

- 尽量保持室温20-25℃，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

- 8．样品的准备

- 确保样品的正确保存，一般来说，样品在2-4只能保存1-2天，如果要保存更长时间，就要保存在-20冷冻保存，在用之前需要将冷冻的样品在室温下或冰箱内解冻。

1×样品提取液

- 按1：9的比例配制样品提取浓缩液和双蒸馏水。

1）饲料（用于检测添加到饲料中的鱼粉、虾粉或动物组织的AHD）

- 取0.5g匀质样品，加入0.5mL1×样品提取液，3.5mL蒸馏水，0.5mL 1M HCl和20 µL 50 mM 2-硝基苯甲醛，涡旋振荡1min；

- 50°C恒温培养3小时，在培养期间，每1h振荡5秒；

- 加入5mL 0.1 M K2HPO4，0.4 mL 1 M NaOH，6 mL 乙酸乙酯，最大转速涡旋震荡1min；

- 室温下4000g离心10分钟；

- 取3mL乙酸乙酯上清液（含0.25g初始样品）到另一试管（避免触及下层水相！如果移取液中含有水相，再次4000g离心5分钟，取上层有机相），在60-70 °C减压蒸馏或60-70°C氮气吹干；

- 用1 mL 正己烷(或者正庚烷)溶解干燥好的样品；

- 加入1mL1×样品提取液，最大转速涡旋振荡2分钟；

- 室温下4000g离心10分钟；

- 每孔取100 µL下清液，进行样品测试。

稀释倍数：4.0

- 2）鱼/虾/肉（牛肉/鸡肉/猪肉）：可用于五合一前处理方法

    - 称取1g匀浆样品加入0.5mL1×样品提取液，3.5mL蒸馏水，0.5mL 1M HCl和20µL50 mM 2-硝基苯甲醛，涡旋震荡30秒；

    - 50°C恒温培养3h，培养期间，每1h振荡5秒；（说明书后的**标记方法可供选择）

    - 加入5mL 0.1 M K2HPO4，0.4 mL 1 M NaOH， 6 mL 乙酸乙酯，涡旋震荡振荡30s；

    - 室温下（20-25℃）4000g离心10分钟；

    - 取3mL上清液(包含了0.5g的原始样品)到另一试管（避免触及下层水相！如果移取液中含有水相，再次4000g离心5分钟，取上层有机相），如果出现乳化现象，上清液不足3mL，请85℃水浴3分钟。在60 -70°C减压蒸馏或60-70°C氮气吹干；

    - 用1 mL 正己烷(或者正庚烷)溶解干燥好的样品；（注：由于肝脏组织富含脂肪、色素等，为防止乳化现象，建议选用4mL正己烷溶解，涡旋30秒后，进行下一步操作）

    - 加入1mL1×样品提取液，剧烈振荡1分钟；

    - 室温下4000g离心10分钟；

    - 每孔取100 µL下清液，进行样品测试。

注意：为了避免过高的背景值，建议用空白样品做平行，从取3ml乙酸乙酯上清旋转蒸发开始。

稀释倍数：2.0

- 3）鸡蛋

- 称取1g鸡蛋样品加入0.5mL1×样品提取液，3.5mL蒸馏水，0.5mL 1M HCL和40µL 50 mM 2-硝基苯甲醛，剧烈振荡30秒；

- 50℃恒温培养3小时，培养期间，每1h振荡5s；（说明书后的**标记方法可供选择）

- 加入5mL 0.1 M K2HPO4，0.4 mL 1 M NaOH， 6 mL 乙酸乙酯，涡旋震荡振荡30s；

- 室温下4000g离心10分钟；

- 取3mL上清液(包含了0.5g的原始样品) 到另一试管（避免触及下层水相！如果移取液中含有水相，再次4000g离心5分钟，取上层有机相），在60-70℃减压蒸馏或60-70℃氮气吹干；

- 用1 mL 正己烷(或者正庚烷)溶解干燥好的样品；

- 加入1mL1×样品抽提工作液体，剧烈振荡2分钟；

- 室温下4000g离心10分钟；

- 每孔取100µL下清液，进行样品测试。

稀释倍数：2.0

注意：为了避免过高的背景值，建议用空白样品做平行，从取3ml乙酸乙酯上清旋转蒸发开始。

- 4）蜂蜜

- 称取1g蜂蜜加入0.5mL1×样品提取液，3.5mL双蒸水，0.5mL 1M HCL和20µL 50 mM 2-硝基苯甲醛，剧烈振荡1分钟；

- 50°C恒温培养3小时；（说明书后的**标记方法可供选择）

- 加入5mL 0.1 M K2HPO4，0.4 mL 1 M NaOH ， 6 mL 乙酸乙酯，最大转速振荡1min；

- 室温下4000g离心10分钟；

- 取3mL上清液(包含了0.5g的原始样品) 到另一试管（避免触及下层水相！如果移取液中含有水相，再次4000g离心5分钟，取上层有机相），在60 -70°C减压蒸馏或60-70°C氮气吹干；

- 用1 mL 正己烷(或者正庚烷)溶解干燥好的样品；

- 加入1mL1×样品提取液，剧烈振荡2分钟；

- 室温下4000g离心10分钟；

- 每孔取100 µL下清液，进行样品测试。

稀释倍数：2.0

- 5）牛奶

- 对于含脂牛奶，取待测牛奶样品3ml室温4000g，5min。除去上层脂肪层。（对于脱脂奶粉，次步略）

- 取1ml样品，加入0.5mL1×样品提取液，3.5mL双蒸水，0.5mL 1M HCL和40µL 50 mM 2-硝基苯甲醛，剧烈振荡1分钟；

- 50°C恒温培养3小时；（说明书后的**标记方法可供选择）

- 加入5mL 0.1 M K2HPO4，0.4 mL 1 M NaOH，6 mL 乙酸乙酯，最大转速振荡1min；室温下4000g离心10分钟；

- 取3mL上清液(包含了0.5g的原始样品) 到另一试管（避免触及下层水相！如果移取液中含有水相，再次4000g离心5分钟，取上层有机相），在60 -70°C减压蒸馏或60-70°C氮气吹干；

- 用1 mL 正己烷(或者正庚烷)溶解干燥好的样品；

- 加入1mL1×样品提取液，剧烈振荡2分钟；

- 室温下4000g离心10分钟；

- 每孔取100 µL下清液，进行样品测试。

稀释倍数：2.0

- 6）血清

- 称取1g血清加入0.5mL1×样品提取液，3.5mL双蒸水，0.5mL 1M HCL和20µL 50 mM 2-硝基苯甲醛，剧烈振荡1分钟；

- 50°C恒温培养3小时；（说明书后的**标记方法可供选择）

- 加入5mL 0.1 M K2HPO4，0.4 mL 1 M NaOH ， 6 mL 乙酸乙酯，最大转速振荡1min；

- 室温下4000g离心10分钟；

- 取3mL上清液(包含了0.5g的原始样品) 到另一试管（避免触及下层水相！如果移取液中含有水相，再次4000g离心5分钟，取上层有机相），在60 -70°C减压蒸馏或60-70°C氮气吹干；

- 用1 mL 正己烷(或者正庚烷)溶解干燥好的样品；

- 加入1mL1×样品提取液，剧烈振荡2分钟；

- 室温下4000g离心10分钟；

- 每孔取100 µL下清液，进行样品测试。

稀释倍数：2.0

- 7）尿样

- 取3ml尿样，4000g离心5min。

- 离心后称取1ml，加入0.5mL1×样品提取液，3.5mL双蒸水，0.5mL 1M HCL和40µL 50 mM 2-硝基苯甲醛，剧烈振荡1分钟；

- 50°C恒温培养3小时；（说明书后的**标记方法可供选择）

- 加入5mL 0.1 M K2HPO4，0.4 mL 1 M NaOH ， 6 mL 乙酸乙酯，最大转速振荡1min；

- 室温下4000g离心10分钟；

- 取3mL上清液(包含了0.5g的原始样品) 到另一试管（避免触及下层水相！如果移取液中含有水相，再次4000g离心5分钟，取上层有机相），在60 -70°C减压蒸馏或60-70°C氮气吹干；

- 用1 mL 正己烷(或者正庚烷)溶解干燥好的样品；

- 加入1mL1×样品提取液，剧烈振荡2分钟；

- 室温下4000g离心10分钟；

- 每孔取100 µL下清液，进行样品测试。

稀释倍数：2.0

- 9．检测步骤

- 试剂准备：

- 注意：试剂在使用之前要在室温下解冻1-2小时，确定在使用前阅读过注意事项。准备适量的检测用试剂，所有的试剂摇匀后使用。准备足够所有小管所需的用量，不能将试剂倒回原来的瓶子中，处理试剂时建议用废弃的瓶子以降低污染的风险。

- 1x洗液的制备

- 1体积的20x洗液同19体积的蒸馏水混合

- 检测：

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 1×AHD-HRP | 50 L | 1.2mL |
| 1x洗液 | 2mL | 48 mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |
| 底物 | 100 L | 2.4 mL |

- 加入100L的标准品于所设定的孔中；

- 加入100L的样品于所设定的孔中

- 在每孔中加入50L 1×AHD-HRP，轻敲微孔板边缘混匀1分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育30分钟；

- 洗板3次，每次应该加入250L 1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 每孔加入100L的TMB底物；

- 在室温（22.5±2.5）°C避光孵育20分钟后，每孔加入100L的终止液终止反应;

- 在450nm或450/650nm下读OD值 (读数前，用吸水纸将板底部的指痕和水分擦去，避免影响读数)。

- 10．结果计算

  - 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

  - 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

  - 从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

  - 样品检测下限计算方法如下：

样品检测下限 = (0.025ng/g)  (稀释倍数)

样品定量下限 = (0.1ng/g)  (稀释倍数)

例如，肉类样品的稀释倍数是2.0,那么肉类样品的检测下限是0.05ppb,定量检测下限是0.2ppb。

以下曲线图是呋喃妥因酶联免疫反应测试盒典型标准曲线