REAGEN™环丙沙星酶联免疫反应测试盒

说明书(货号：RND99020)

1．概述

REAGEN™环丙沙星酶联免疫反应测试盒是利用竞争性的酶联反应原理，用于饲料、肉类组织（牛肉、鸡肉和猪肉）、鱼虾、牛奶、乳粉、组织、血清和尿液中环丙沙星残留的定量检测。

该试剂盒具有以下特点：

- 快速，高回收率(75-95%)，多种样品的低成本提取方法。

- 高灵敏度（0.35ng/g或ppb），低检测下限（饲料有机提取法0.525ng/g或ppb）。

- 高重复性。

- 检测过程只需要不到1.5小时。

2．试剂盒原理

REAGEN™环丙沙星酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联反应原理，含有环丙沙星抗体的药物已经包被于微孔板上。药物分析时，样品同HRP酶标记物共同被添加到板孔中。如果样品中含有环丙沙星，会竞争包被抗体，抑制HRP酶标记物与板上包被的抗体结合。加入底物后，产物的颜色强弱与样品中药物的浓度成反比。

3．试剂盒组成

| 内容物 | 规格 | 保存条件 |
| --- | --- | --- |
| 环丙沙星抗体包被板 | 96孔板（12×8 孔） | 2-8℃ |
| 环丙沙星标准品： 0ng/ml阴性质控 0.35ng/mL 1.0ng/mL 2.5ng/mL 7.5ng/mL 22.5ng/mL 回收用100ng/ml | 1.0mL 1.0mL 1.0mL 1.0mL 1.0mL 1.0mL 1.0mL | 2-8℃ |
| HRP酶结合物(Ciprofloxacin-HRP) | 15mL | 2-8℃ |
| 10×样品提取液(10X Sample Extraction Buffer ) | 25mL |  |
| 20×浓缩洗液(Wash Solution) | 30mL |  |
| 终止液(Stop Buffer) | 15mL |  |
| TMB底物(TMB Substrate) | 12mL |  |
| 环丙沙星提取液(Cipro Extraction Buffer) | 10mL |  |
| 样品平衡液(Sample Balance Buffer) | 1.6mL |  |

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果超过3个月不使用试剂盒，请

将环丙沙星标准品、HRP酶标记物 放置-20℃或者冰冻保存。

- 4．检测限

| 样品 | 检测下限（ng/g或ppb）（有机提取法） | 检测下限（ng/g或ppb）（快速提取法） |
| --- | --- | --- |
| 饲料 | 0.525 | 3.5 |
| 肉类/肝脏/肾脏/鱼/虾 | 0.525 | 3.5 |
| 牛奶/乳粉 | 0.7 | 1.75 |
| 血清 | 0.7 | 1.75 |
| 尿样 | 0.7 | 1.75 |

- 5．交叉反应

| 分析物 | 交叉反应率(%) |
| --- | --- |
| 环丙沙星 | 100 |
| 达氟沙星 | 33 |
| 依诺沙星 | 15 |
| 吡哌酸 | 13 |
| 氧氟沙星 | 8 |
| 倍诺沙星 | 3 |
| 恶喹酸 | 4 |
| 萘啶酸 | 2 |

6．未提供的设备或材料

- 酶标仪

- 恒温培养箱

- 移液器(10、20和100L，1mL各一支)

- 漩涡振荡器

- 匀质器

- 多道移液器（50-300L）

- 7．注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有环丙沙星，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，酶标记物和微孔板具有盒与批次的特异性。确保其正确使用。

- 尽量保持室温20-25℃，避免在通风口操作防止温度过低，过热蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

8．试剂的准备

所有的试剂在使用之前应将其回温至室温，并在使用试剂前摇动几下，以保证合理的浓度。

（1）1×样品提取液

按1：9的比例配制10×样品提取液和蒸馏水。

（2）35%的(甲醇)/(样品提取液)溶液

按6.5：3.5的比例配制1×样品提取液和100%的甲醇。

（3）98%的(甲醇)/(环丙沙星提取液)溶液

按2：98的比例配制环丙沙星提取液和100%的甲醇。

9．样品的准备

(样品在使用前请保存在2-4°C下)

- 饲料

- 快速提取法

    - 取一定量的样品，添加5倍的70%的甲醇（如：1g样品中加入5mL的70%的甲醇），漩涡振荡混匀；

    - 取1.5mL匀质样品，室温下4000g离心5分钟。

    - 取0.5ml 上清液，加入0.5ml 1x 样品提取液，混匀。

    - 每孔取50μl用于检测。

- 稀释倍数：10

有机提取法

    - 取1g匀质样品，加入3ml 98% 甲醇/环丙沙星提取液，涡旋震荡2分钟；

    - 室温下4000g离心10分钟。

    - 取1ml 上清液，在50-60°C水浴中氮气吹干。

    - 加入0.5ml 35%甲醇/样品提取液， 涡旋30秒；再加入2ml 正己烷，涡旋震荡2分钟。

    - 室温下4000g 离心10分钟。弃去上层脂肪层。

    - 取150μl 下层澄清液，加入15μl 样品平衡溶液。

    - 每孔取50μl用于检测。

- 稀释倍数：1.5

肉类/肝脏/肾脏/鱼/虾

快速提取法

    - 取1g 匀质去脂肪样品，加入4ml 70% 甲醇。

    - 最大转速涡流震荡10分钟。

    - 室温下4000g 离心10分钟。

    - 取0.5ml 上清液，加入0.5ml 1x 样品提取液，混匀。

    - 每孔取50μl用于检测。

- 稀释倍数：10

- 有机提取法

    - 取1g匀质去脂肪样品，加入3ml 98% 甲醇/环丙沙星提取液，涡旋震荡2分钟；

    - 室温下4000g离心10分钟。

    - 取1ml 上清液，在50-60°C水浴中氮气吹干。

    - 加入0.5ml 35%甲醇/样品提取液， 涡旋30秒；再加入2ml 正己烷，涡旋震荡2分钟。

    - 室温下4000g 离心10分钟。弃去上层脂肪层。

    - 取150μl 下层澄清液，加入15μl 样品平衡溶液。

    - 每孔取50μl用于检测。

- 稀释倍数：1.5

牛奶

快速提取法

    - 有脂肪的牛奶，取1ml牛奶，4000g离心5分钟，去除上层脂肪。(脱脂牛奶省略这一步)

    - 取200μl牛奶样品，加入800μl 35% 甲醇/样品提取液，混匀。

    - 每孔取50μl 用于检测。

- 稀释倍数： 5

有机提取法

    - 取1g 牛奶样品，加入3ml 98% 甲醇/环丙沙星提取液，涡旋震荡2分钟；

    - 室温下4000g离心10分钟。

    - 取1ml 上清液，在50-60°C水浴中氮气吹干。

    - 加入0.5ml 35%甲醇/样品提取液， 涡旋30秒；再加入2ml 正己烷，涡旋震荡2分钟。

    - 室温下4000g 离心10分钟。弃去上层脂肪层。

    - 取150μl 下层澄清液，加入15μl 样品平衡溶液。

    - 每孔取50μl用于检测。

- 稀释倍数：2

乳粉/奶粉

快速提取法

    - 称1g乳粉/奶粉样品，加入10mL蒸馏水，涡流振荡3分钟得到均质奶样，

    - 取1ml奶样，4000g离心5分钟，去除上层脂肪。(脱脂奶粉省略这一步)

    - 取200μl牛奶样品，加入800μl 35% 甲醇/样品提取液，混匀。

    - 每孔取50μl 用于检测。

- 稀释倍数： 5（此稀释倍数计算得到的是奶粉稀释后的液态奶含量）

有机提取法

    - 取1g 奶粉样，加入4ml 98% 甲醇/环丙沙星提取液，涡旋震荡2分钟；

    - 室温下4000g离心10分钟。

    - 取1ml 上清液，在50-60°C水浴中氮气吹干。

    - 加入0.5ml 35%甲醇/样品提取液， 涡旋30秒；再加入2ml 正己烷，涡旋震荡2分钟。

    - 室温下4000g 离心10分钟。弃去上层脂肪层。

    - 取150μl 下层澄清液，加入15μl 样品平衡溶液。

    - 每孔取50μl用于检测。

- 稀释倍数：2

血清/尿液

快速提取法

    - 取0.5mL尿液，在4000g离心5分钟；

    - 取,0.2 mL上清液，加入0.8mL 35% 甲醇/样品提取液，混匀。

    - 每孔取50μl 进行检测。

- 稀释倍数：5

有机提取法

    - 取1g匀质去脂肪样品，加入3ml 98% 甲醇/环丙沙星提取液，涡旋震荡2分钟；

    - 室温下4000g离心10分钟。

    - 取1ml 上清液，在50-60°C水浴中氮气吹干。

    - 加入0.5ml 35%甲醇/样品提取液， 涡旋30秒；再加入2ml 正己烷，涡旋震荡2分钟。

    - 室温下4000g 离心10分钟。弃去上层脂肪层。

    - 取150μl 下层澄清液，加入15μl 样品平衡溶液。

    - 每孔取50μl用于检测。

- 稀释倍数：2

- 酶联免疫反应测试步骤

- 所有试剂使用前回到室温，试验中用到的试剂现用现配，多余的试剂不能倒回原先的瓶子里，避免试剂的交叉污染。

1×工作洗液

按1：19的比例配制浓缩洗液和双蒸馏水。

- 检测

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 酶标记物 | 100 L | 2.4 mL |
| 工作洗液 | 1.0mL | 24 mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |
| 底物 | 100 L | 2.4 mL |

- 加入50L的标准品或样品于所设定的孔中；

- 每孔加入100L1×酶标记物（避免阳光直射和工作台温度过低，孵育时适当覆盖微孔板）；

- 室温（20-25℃）孵育40分钟；

- 洗板3次，每次应该加入250L1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入100L的TMB底物；即刻记录时间；

- 在室温下培养20分钟，加入100L的终止液终止反应；

- 尽快在450nm下读OD值(读数前，用无绒布擦拭除去微孔底部的水分和指模)。

11．结果计算

（1）分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

（2）以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

（3）从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

（4）样品检测下限和定量下限计算方法如下：

样品检测下限 = (0.35ng/g)  (稀释倍数)

样品定量下限 = (1ng/g)  (稀释倍数)

备注：如结果呈阳性反应，应该用其他检验方法（如色谱/质谱方法等）进行确证。

以下曲线图是环丙沙星酶联免疫反应测试盒典型标准曲线