REAGEN™ 氯霉素酶联免疫反应测试盒说明书

RND99001

- 1．概述

REAGEN™氯霉素酶联免疫反应测试盒利用竞争性酶联免疫反应原理，对饲料、鱼、鸡蛋、蜂蜜、肉类（如牛肉、鸡肉和猪肉）、牛奶、奶粉、血清和尿等中氯霉素的残留进行定量检测。检测肉样时此试剂盒提取方法也可选择与AOZ、AMOZ、SEM、AHD的五合一前处理方法统一处理一个样品，而同时检测几个项目。该试剂盒有以下特点：

- 高回收率(80-105%以上)，快速(10-40分钟之内完成提取过程)低成本提取。

- 高灵敏度（0.05ppb）；低检测下限（虾/鱼/肉类0.025ppb）。

- 检测过程只需要不到2小时。

- 高重复性。

- 五合一处理方法更省时、经济、环保。

- 2．试剂盒原理

REAGEN™氯霉素酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联反应原理，含有氯霉素(CAP)的抗体已经包被于微孔板上。药物分析时，样品同CAP-HRP共同被添加到板孔中。如果样品中含有CAP，会竞争CAP抗体，抑制CAP-HRP与板上包被的抗体结合。加入底物后，产物的颜色强弱与样品中CAP的浓度成反比。

- 3. 试剂盒组成

已包被抗体的酶标板(CAP Antibody-coated Plate)（可拆式）	12×8 孔

标准液(Standards)（0，0.05，0.15，0.5，1.5，4.5ppb）	6×2.0mL

回收用10ppb(Spiking)（可选）	1×0.8ml

CAP-HRP(CAP-HRP Conjugate)	1×8mL

10×样品提取液(Sample Extraction Buffer)	1×25mL

20×浓缩洗液(Wash Solution)	1×30mL

终止液(Stop Buffer)	1×20mL

TMB底物(TMB Substrate)		 1×10mL

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果超过3个月不使用试剂盒，

请将CAP-HRP放置-20℃或者冰冻保存。

- 4.检测下限

| 检测物质 | 检测下限（ng/g） |
| --- | --- |
| 饲料 | 0.25 |
| 鱼/虾/肉 | 0.025 |
| 鸡蛋 | 0.05 |
| 蜂蜜 | 0.05 |
| 牛奶 | 0.25 |
| 奶粉 | 0.1 |
| 血清 | 0.04 |
|  | 0.5（快速提取法） |
| 尿样 | 0.04 |
|  | 0.05（快速提取） |

- 5.交叉反应：

| 交叉反应物质 | 交叉反应率（%） |
| --- | --- |
| 氯霉素(Chloramphenicol)CAP | 100 |
| 氯霉素葡萄糖苷酸(Chloramphenicol Glucuronide) | 76.8 |
| 氯霉素碱(Chloramphenicol Base) | < 0.5 |
| 甲砜氯霉素(Thiamphenicol) | < 0.05 |
| 四环素(Tetracyclines) | < 0.01 |
| 庆大霉素(Gentamicin) | < 0.01 |
| 氨苄西林(Ampicillin) | < 0.01 |
| 氟苯尼考(Florfenicol) | < 0.01 |

- 6．未提供的设备或材料

- 酶标仪

- 恒温培养箱

- 移液器(10、20和100L，1mL各一支)

- 漩涡振荡器

- 匀质器

- 多道移液器（50-300L）

- 乙酸乙酯

- 正己烷

- 7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有氯霉素，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有盒与批次的特异性。

- 尽量保持室温20-25℃，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

- 8．试剂的准备

所有的试剂在使用之前应将其回温至室温，并在使用试剂前摇动几下，以保证合理的浓度。

（1）1×工作洗液

按1：19的比例配制浓缩洗液和蒸馏水。举例：取10ml的20X浓缩洗液加入到190ml双蒸馏水中，配制成200ml的1X工作洗液，按需要，可同比例放大或缩小。

（2）1×样品提取液

按1：9的比例配制样品提取浓缩液和蒸馏水。举例：取1ml的10X样品提取液加入到9ml双蒸馏水中，配制成10ml的1X样品提取液，按需要，可同比例放大或缩小。

- 9．样品的准备

- 1） 饲料

- 称适量样品，选用适当匀浆器匀质；

- 称取2g的匀质样品加入6mL乙酸乙酯，以最大转速涡旋振荡3分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟；

- 取3mL（相当于0.5g的原始样品）上清液，60-70℃水浴减压蒸馏，或者60-70°C水浴氮气吹干；

- 加入2mL正已烷溶解干燥物；

- 加入1mL1×样品提取液，以最大速度涡旋振荡2分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心10分钟，去除上层正己烷；取100µL下层液于一新管，加入400µL1×样品提取液，混匀；

- 每孔取100 µL进行样品测试。

稀释倍数：5.0

- 2） 鱼/虾/肉（牛肉/鸡肉/猪肉）

    - 取适量样品用匀浆器匀浆；

    - 称3g的匀质样品加6mL乙酸乙酯，以最大转速涡旋振荡3分钟；

    - 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟；

    - 移取4mL乙酸乙酯上清液（相当于2g原始样品），在60-70 ℃下减压蒸馏

或者60-70 ℃水浴氮气吹干；

    - 加入2mL 正己烷溶解干燥物；

    - 加入1mL的1×样品提取液，最大转速涡旋振荡2分钟；

室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心10分钟，去除上层正己烷层；

    - 每孔取100µL下层液，进行样品测试。

稀释倍数：0.5

鱼/虾/肉（牛肉/鸡肉/猪肉）五合一前处理方法：

- 使用适当匀浆器匀浆样品；

- 称取1g匀质样品加入0.5mL1×样品提取液，3.5mL蒸馏水，0.5mL 1M HCl和20µL50 mM 2-硝基苯甲醛，涡旋震荡30秒；

- 50°C恒温培养3小时，培养期间，每小时振荡5秒；（说明书后**标记方法可供选择）

- 加入5mL 0.1 M K2HPO4，0.4 mL 1 M NaOH， 6 mL 乙酸乙酯，涡旋震荡振荡30s；

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心10分钟；

- 取3mL上清液(包含0.5g的原始样品)到另一试管（避免触及下层水相！如果移取液中

含有水相，再次4000g离心5分钟，取上层有机相），如果出现乳化现象，上清液不足3mL，请85℃水浴3分钟。在60 -70°C减压蒸馏或60-70°C氮气吹干；

- 用1 mL 正己烷(或者正庚烷)溶解干燥好的样品；（注：由于肝脏组织富含脂肪、色素等，为防止乳化现象发生，建议选用4mL正己烷溶解，涡旋震荡30秒后，再进行下一步操作）

- 加入1mL1×样品提取液，剧烈振荡2分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心10分钟；

- 每孔取100µL下清液，进行样品测试。

稀释倍数：2

- 3） 鸡蛋

- 称2g鸡蛋样品，加入10mL乙酸乙酯混合，最大速度涡旋振荡3分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟；

- 取5mL上清液（相当于1g的原始鸡蛋样品），60-70℃水浴减压蒸馏干燥，或者在60-70 ℃水浴氮气吹干；

- 加入2mL正已烷溶解干燥物；

- 加入1mL1×样品提取液，最大速度涡旋振荡2分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心10分钟，去除上层正己烷；

- 每孔取100 µL下层液，进行样品测试（如果出现乳化现象，去除上层正已烷，对下层水相在80-95℃水浴3分钟）。

稀释倍数：1.0

- 4） 蜂蜜

- 称2g蜂蜜样品，加入4mL蒸馏水于一离心管中；

- 加入4mL乙酸乙酯，以最大转速涡旋振荡3分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟；

- 取1mL上清液（相当于0.5g原始样品），60-70℃水浴减压蒸馏干燥，或者在60-70 ℃水浴氮气吹干；

- 加入0.5mL1×样品提取液溶解干燥物，最大速度涡旋振荡2分钟；

- 每孔取100 µL上清液，进行样品测试。

稀释倍数：1.0

- 5） 牛奶

- 对于无脂牛奶，用1×样品提取液进行5倍稀释（如50µL牛奶+200µL缓冲液），每孔取

100µL稀释样品进行检测；

- 对于含脂牛奶，使用前需要室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟除去上层脂肪层。用1×样品提取液进行5倍稀释（如50µL牛奶+200µL缓冲液），每孔取100µL稀释样品进行检测。

稀释倍数：5.0

- 6） 奶粉

- 称取2g奶粉，加入10mL蒸馏水溶解，混合均匀；

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟，除去上层脂肪层；

- 从水相中取4mL下清液，加入6mL乙酸乙酯，最大速度涡旋振荡3分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟；

- 移取3mL上层溶液（相当于0.4g原始奶粉）到另一试管，60-70℃水浴减压蒸馏，或者在60-70 ℃水浴氮气吹干；

- 加入0.8mL1×样品提取液溶解干燥物；

- 每孔取100 µL上清液，进行样品测试。

稀释倍数：2.0

- 7）血清

快速提取方法

- 取0.5 mL 的血清，室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟；

- 取 100 L上清液，加入0.9mL 1×样品提取液进行稀释；

- 每孔取100 µL上清液，进行样品测试。

稀释倍数：10.0

有机溶剂提取法

- 取3mL血清，室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟；

- 取2mL上清液，加入4mL乙酸乙酯，最大速度下涡旋振荡3分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟；

- 移取2mL上清液到另一试管（相当于1g原始样品），60-70℃水浴减压蒸馏干燥，或者在60-70 ℃水浴氮气吹干；

- 加入0.8mL1×样品提取液溶解干燥物，最大速度下涡旋振荡2分钟；

- 每孔取100 µL上清液，进行样品测试。

稀释倍数：0.8

- 8）尿样

快速提取方法

- 取0.5 mL 尿样，室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟；

- 每孔取100 µL上清液，进行样品测试。

稀释倍数：1.0。为了避免高的背景值，可用1×样品提取液作5倍稀释。

有机溶剂提取法

- 取3mL尿样，室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟；

- 取2mL上清液，加入4mL乙酸乙酯，最大速度下涡旋振荡3分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟；

- 移取2mL上清液到另一试管（相当于1g原始样品），60-70℃水浴减压蒸馏干燥，或者在60-70 ℃水浴氮气吹干；

- 加入0.8mL1×样品提取液溶解干燥物，最大速度下涡旋振荡2分钟；

- 每孔取100 µL上清液，进行样品测试。

稀释倍数：0.8

- 10．检测步骤

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| CAP-HRP | 50 L | 1.2mL |
| 工作洗液 | 2 mL | 48 mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |
| 底物 | 100 L | 2.4 mL |

- 加入100L的标准品或样品于所设定的孔中；

- 在每孔中加入50L CAP-HRP，轻敲微孔板边缘混匀1分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育1小时；

- 洗板3次，每次应该加入250L 1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 每孔加入100L的TMB底物；

- 在室温（22.5±2.5）°C避光孵育15-20分钟；

- 每孔加入100L的终止液终止反应，在450nm下读OD值 (底物本身是无色的，颜色发生变化不能使用。孵育时适当覆盖微孔板)。

- 11．结果计算

  - 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

  - 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

  - 从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

  - 样品检测下限和定量下限计算方法如下：

样品检测下限 = (0.05ng/g)×(稀释倍数)

样品定量下限 = (0.15ng/g)×(稀释倍数)

备注：如结果呈阳性反应，应该用其他检验方法（如色谱/质谱方法等）进行确证。

以下曲线图是氯霉素酶联免疫反应测试盒典型标准曲线